上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

不良事件报告控制程序

| 文件编号 | QMS-P18 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：          日期：

审核人：          日期：

批准人：          日期：

分发部门：质量部、销售部、研发部         生效日期：2020-06-22

- 目的：

- 为了及时、有效控制产品上市后风险，保障人体健康和生命安全；

- 确保交付后的产品能让顾客正确防护、使用，当发生任何形式的改动或质量问题时，公司迅速采取纠正和预防措施，并及时以电话、传真、信函或公告形式通知顾客，必要时实行产品追回。

- 范围：适用于公司的医疗器械产品。

3、定义：

3.1 医疗器械不良事件：是指已上市的医疗器械，在正常使用情况下发生的，导致或者可能导致人体伤害的各种有害事件。
   3.2 严重伤害，是指有下列情况之一者：
　　（一）危及生命；
　　（二）导致机体功能的永久性伤害或者机体结构的永久性损伤；
　　（三）必须采取医疗措施才能避免上述永久性伤害或者损伤。
   3.3医疗器械再评价：是指已注册或者备案、上市销售的医疗器械的安全性、有效性进行重新评价，并实施相应措施的过程。

4、职责

4.1 销售部负责保存所有产品的销售记录和顾客档案，销售部负责传递客户投诉信息并向顾客传递忠告性通知和不良事件监测信息。

4.2 质量部：

- 负责建立并维护本控制程序。

- 负责提出是否发布不良事情报告并拟订具体内容，对投诉进行分析、处理并纠正。

- 负责对不良事件的调查、处理、跟踪。

4.3 管理者代表：

- 负责对不良事件报告进行的审核。

- 负责与辖区的药监局或者其它主管当局保持沟通。

4.4 企业负责人负责不良事件报告的批准。

5、程序

5.1 不良事件的监测和再评价

公司依据《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法》开展不良事件的监测和报告。具体操作流程见附件1：《不良事件的监测和报告流程图》

5.1.1.医疗器械不良事件的发现与收集

（1）公司建立统一的售后电话和企业邮箱，客户可以通过电话和邮箱提供所有可疑医疗器械不良事件。同时定期主动向经营、使用单位收集上市的产品发生的所有可疑医疗器械不良事件。

（2）质量部、销售部等应当通过文献报道、国内的外监管部门发布的有关信息等途径密切注意同类产品在国内外的临床、使用过程中发生的不良事件的相关情况，必要时组织相关部门评价我公司的产品是否存在相同隐患。如果有相同隐患的，应提前介入处理。

（3）不良事件的监测应包括网络安全、软件缺陷的事项。

5.1.2.医疗器械不良事件的报告和评价

不良事件报告的总要求：导致或者可能导致严重伤害或者死亡的可疑医疗器械不良事件应当报告；创新医疗器械在首个注册周期内，应当报告该产品的所有医疗器械不良事件。

- 针对收集到的“可疑的医疗器械不良事件”，管理者代表应组织公司质量部、研发部、销售部相关人员与发生不良事件的医疗机构相关人员，必要时邀请其他医疗机构专家参加相关评价。

- 对于确认为“医疗器械不良事件”的，应该由公司企业负责人领导，管理者代表组织编制最终调查和处理报告，并向主管当局报告。

- 报告的要求

A）个例不良事件报告（可疑医疗器械不良事件报告）

- 导致死亡的可疑不良事件，7日内填写《可疑医疗器械不良事件报告表》，向浙江省药监局报告。

- 导致严重伤害、可能导致严重伤害或死亡的可疑医疗器械不良事件，20日内，填写《可疑医疗器械不良事件报告表》向浙江省药监局报告。

- 提交可疑医疗器械不良事件报告后，应综合企业信息、事件跟踪信息和产品信息等有关资料，并针对事件的后续处理、调查情况、事件发生原因等，报告评价结果。导致死亡的事件应当在30日内，导致严重伤害、可能导致严重伤害或者死亡的事件应当在45日内向浙江省药监局报告评价结果。对于可疑医疗器械不良事件报告中未说明的情况，填报《医疗器械不良事件补充报告表》。

- 如果可疑医疗器械不良事件报告中的事件发生原因分析已是最终分析结果，则无需填报《医疗器械不良事件补充报告表》，但应在《可疑医疗器械不良事件报告表》中声明该报告为最终报告。

- 如果医疗器械不良事件补充报告中的事件发生原因分析已经是最终分析结果，则应在《医疗器械不良事件补充报告表》中声明该报告为最终报告。否则，应再次提交医疗器械不良事件补充报告，直至得出最终分析结果。

B）群发医疗器械不良事件报告

- 发现群发医疗器械不良事件后，应在12小时内向浙江省食品药品监督管理部门、卫生行政部门报告，并在24小时内填写并报送《可疑医疗器械不良事件报告表》。同时通过国家医疗器械不良事件监测信息系统报告群体医疗器械不良事件基本信息，对每一事件还应当在24小时内按个例事件报告。

- 群体医疗器械不良事件发生后，立即暂停生产、销售，通知使用单位停止使用相关医疗器械，同时开展调查及生产质量管理体系自查，并于7日内向浙江省食品药品监督管理部门和监测机构报告。调查应当包括产品质量状况、伤害与产品的关联性、使用环节操作和流通过程的合规性等。自查内容还应当包括采购、生产管理、质量控制、同型号同批次产品追踪等。

- 同时分析事件发生的原因，及时发布风险信息（忠告性通知），并将自查情况和所采取的控制措施报告给浙江省药监局及不良事件发生地省、自治区、直辖市药品监督管理部门，必要时应当召回相关产品。

C） 如果是网络安全事件，应进行应急响应。组织技术部门进行风险分析和控制，制定对应的应急措施，按照《产品召回控制程序》的流程进行操作，及时告知用户和相关部门。

5.1.3 定期风险评价报告

新产品完成首次注册后，每满一年后的60日内，有质量部组织，研发部、销售部参与，完成上年度产品上市后定期风险评价报告，并将报告提交至原来发证的药监部门。延续注册的产品，则在下一次延续注册申请时完成本注册周期的定期风险评价报告，留存备查。

风险评价报告内容至少应包括：对产品的不良事件报告、监测资料和国内外风险信息进行汇总、分析，评价该产品的风险与受益，记录采取的风险控制措施等。

5.1.4.不良事件的风险控制

5.1.4.1发现或知悉不良事件后，质量部应第一时间组织相关部门进行分析、评估，找出事件发生的原因，发现存在可能危及人体健康和生命安全的不合理风险的情况，应当根据情况采取风险控制措施，并报告浙江省药品监督管理部门：

5.1.4.2对需要以个案形式上报的严重“事件”或者群体不良事件应及时组织人员开展调查，在尚未查明原因前，公司应根据事件的严重程度、发生频率、涉及产品数量、销售区域和使用人群等情况，立即采取暂停销售和/或使用等合理有效的控制措施，并应积极配合医疗卫生机构对已造成伤害的人员进行救治。

5.1.4.3经调查如属于医疗器械不良事件，按照风险评估的结论，必要时，医疗器械生产企业应对产品采取警示、重新标签、修改说明书、软件升级、销毁等召回措施。具体按照《产品召回控制程序》进行。

5.1.4.4组织相关人员和专家开展的相关调查，找出设计研发、生产、流通和使用等环节可能存在的问题因素。调查时应考虑到产品设计的回顾性研究、质量体系自查、产品阶段性风险分析、有关医疗器械安全风险研究文献和事发现场情况、相关用户、监管部门意见。

5.1.4.5 如果最终调查结果显示为产品存在设计或者工艺上的存在缺陷，则技术部门应该进行技术改进，消除“缺陷”。并按照相关的法规要求，进行注册变更或者备案。

5.1.4.6经调查如属于临床使用不当造成的，不属于医疗器械不良事件范畴，医疗器械生产企业也应当详细记录有关情况，完成调查报告并可作为补充报告的附件上报医疗器械不良事件监测技术机构。

5.2.4.7质量部应组织人员对不良事件进行调查、了解并提出处理意见和纠正预防措施，具体操作流程按《纠正预防措施控制程序》进行。

5.2 再评价

5.2.1 发生不良事件后，当产品有下列情形之一时，质量部应组织相关部门和人员，主动开展再评价：

（一）根据科学研究的发展，对产品的安全、有效有认识上改变的；

（二）不良事件监测、评估结果表明产品可能存在缺陷的；

（三）主管当局规定应当开展再评价的其他情形。

5.2.2 开展再评价时，应当根据产品上市后获知和掌握的产品安全有效信息、临床数据和使用经验等，对原医疗器械注册资料中的综述资料、研究资料、临床评价资料、产品风险分析资料、产品技术要求、说明书、标签等技术数据和内容进行重新评价，形成“再评价报告”。再评价报告应当包括产品风险受益评估、社会经济效益评估、技术进展评估、拟采取的措施建议等。

5.2.3 再评价确定需要采取控制措施的，应当在再评价结论形成后15日内，提交再评价报告原来发证的药监部门。

5.2.4 如果再评价结果表明产品存在危及人身安全的缺陷，且无法通过技术改进、修改说明书和标签等措施消除或者控制风险，或者风险获益比不可接受的，由质量部提出申请，企业负责人批准后主动申请注销医疗器械注册证。

5.3 文件和记录的保存：

质量部负责整理和保存忠告性通知、不良事件处理的一切资料，所有的记录应保持10年。

6、相关文件

QMS-R19《产品召回控制程序》

QMS-P24《纠正和预防措施控制程序》

7、记录

7.1 QMS-P18-R1《（可疑）医疗器械不良事件报告表》

7.2 QMS-P18-R2《医疗器械不良事件补充报告表》

8. 附件

附件1：《不良事件的监测和报告流程图》

8、文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |

附件1：不良事件的监测和报告流程图

开展再评价

定期风险评价

报告给药监部门

调查、分析、评价

产品召回

体系自查和整改

采取风险控制措施

淘汰产品

产品改进

注册变更或者备案

停产、停售

修改说明书、标签

收集不良事件的信息

确认不良

责令开展

风险过大

可能的措施说明

---可选过程

---必选过程

采取措施时

通知客户停用