上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

软件生命周期过程控制程序

| 文件编号 | QMS-P28 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 研发部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：          日期：

审核人：          日期：

批准人：          日期：

分发部门：研发部、质量部、生产/运维部、销售部、行政部    生效日期：2020-06-22

- 目的：旨在规定软件生命周期活动及其相关过程的要求。

- 范围：适用于公司医疗软件的软件生命周期活动管理。

3. 职责：

3.1 研发部：

- 负责软件需求规格说明书、项目计划书、项目设计任务书的制定。

- 负责拟定软件的总体及详细技术方案。

- 负责软件架构搭建及代码实现，各模块集成、修改及系统调试，代码评审和单元测试、集成测试。

- 负责现成软件的管理

- 组织风险管理的开展。

- 负责软件开发过程中的配置及文档管理；

- 负责软件的可追溯性分析；

- 负责撰写注册用的技术文档；

- 负责软件的版本发布。

3.2 质量部：

1）负责系统测试及回归测试；

2）负责产品出厂测试；

3）评审测试用例；

4）参与风险管理；

5）设计开发文档的评审；

6）产品上市后的不良事件监测和处理。

3.3 生产/运维部：

1、负责软件的批量复制；

2、负责软件的安装和部署；

3、负责软件维护工作的实施；

4、负责软件停运的处理。

3.4 销售部：

1. 负责客户反馈的收集和处理；

2. 不良事件信息的反馈。

# 4.  术语定义

| 术语 | 全称 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| PRD | Product Requirement Document | 产品需求文档 |
| SRS | Software Requirements Specification | 软件需求规格说明 |
| SDP | Software Develop Plan | 软件开发计划 |
| SDD | Software Design Document | 软件设计文档 |
| STD | Software Test Document | 软件测试文档 |
| STP | Software Test Plan | 软件测试计划 |
| STC | Software Test Case | 软件测试用例 |
| STR | Software Test Report | 软件测试报告 |
| SQA | Software Quality Assurance | 软件质量保证 |
| SRN | Software Release Note | 软件发布说明 |
| API | Application Programming Interface | 应用程序接口 |
| SCM | Software Config Manager | 软件配置管理 |
| SCR | Software Change Request | 软件变更请求 |
| SPR | Software Problem Report | 软件问题报告 |

- 程序：

5.1 软件开发生命周期模型

本公司的软件开发过程遵循YY/T 0664-2008的要求而建立，生命周期为较小改动的传统“瀑布式”的生命周期（每个阶段按顺序）。因不同产品可能有不同的调整或裁剪。软件开发生命周期阶段图如下：

验证与确认

产品需求

用户测试

验证与确认

评审

需求规格说明

系统测试

评审

验证与确认

评审

评审

结构设计

集成测试

验证与确认

评审

详细设计

单元测试

评审

评审

评审

编  码

风  险  管  理（YY/T 0316）

软  件  配  置  管  理（YY/T 0664）

5.2 软件安全级别的判定：

根据标准YY/T 0664要求，结合软件的预期用途、使用环境和核心功能进行判定软件的风险水平，软件安全性级别基于软件损害严重度分为：

A级：不可能对健康有伤害和损坏；

B级：可能有不严重的伤害；

C级：可能死亡或严重伤害。

公司产品除了“医学影像处理软件”外，其它产品的安全级别大部分为B级和C级。为了统一，质量保证活动都按照C级进行，并保留相关的记录和文档。

5.3 软件开发策划：

研发部应根据产品开发需求，进行软件开发策划，其内容应覆盖以下内容：

- 软件开发计划，并保持软件开发计划更新。

其内容应描述软件开发测试期间需要发生的活动，确定开发与测试所需相关资源，生命周期标准，WBS，确定里程碑，以及后续的时间排期等。

- 软件需求分析和技术指标

- 软件设计以及开发标准、方法和工具的策划

- 软件编码以及现成软件组件

- 验证和确认计划

- 文档策划

- 支持性软件（现成软件）和网络安全保证

- 软件配置管理的策划

- 可追溯性分析计划

5.4 需求分析阶段：

产品组根据相关信息进行软件需求分析，最终形成《需求分析报告》和《软件需求规格说明书（SRS）》作为设计输入。SRS应综合分析法规、标准、用户、产品、功能和性能、接口、用户界面、网络安全、警示提示等需求，确定风险管理、可追溯分析、现成软件评估、软件确认测试计划创建、评审等。

确定软件需求规格说明书（SRS）后，进行软件需求评审（SRR）。SRR的目的是最终确定软件需求，评估完整性、正确性、一致性、可测性、可追踪性等软件需求和系统需求，启动软件设计阶段。对SRR进行总结，并存储在SCM中，所有的SRS变更会受到控制。

5.5 软件设计阶段

软件设计包括结构设计和详细设计。

- 软件结构设计：确定软件架构、行为、界面以及数据库逻辑结构。包括业务流程、架构设计、模块介绍，模块职责定义、接口设计、技术选型和现成软件分析、数据库设计等等。

- 软件详细设计：定义模块/类别/对象/软件包/数据库/算法等及其之间的内部结构和界面。

5.6 软件编码阶段

根据软件详细设计说明、对各程序模块进行编码、调试、静态分析和单元测试，验证程序单元与设计说明的一致性。

代码根据定义的编码指南实现。每一名软件工程师负责其软件单元的编码。开发负责人负责其团队的代码实现，开发负责人需评审代码，确保其遵循详细设计。代码必须按照软件配置管理（SCM）定义的代码提交规范进行检入，检出，完成的代码纳入SCM管理。

5.7  软件验证和确认

5.7.1 软件验证活动通常包括有：代码审核、静态分析、单元测试、集成测试、系统测试、评审等。根据产品负责程度进行调整，具体参照各产品的开发和测试计划执行。

1）单元测试

单元测试遵循的准则主要是开发人员在开发过程中，对每个软件项及单元模块进行自测，后测试人员参与验证测试的顺序。

软件测试采用开发人员完成一个模块的开发与调试，转交与测试人员进行验证测试的过程，即边开发单元模块，边验证测试，并记录修正错误，不断重复这一过程，直到测试完成。

测试的结果形成单元测试报告,报告需包含单元测试过程设计，测试验收准则与补充验收准则以及验证的结果。应对测试报告进行评审并记录。

2）集成测试

软件集成之后，进行软件的集成测试，以验证集成后的软件是否按照预期运行。本公司的集成测试和系统测试合并在一起进行。

3）系统测试

系统测试的目的是确认软件的功能和性能，属于生产环境中运行的黑盒测试，以此来检查该系统是否符合软件需求。测试内容包括健壮性测试、性能测试、功能测试、安装或卸载测试、用户界面测试、压力测试、可靠性及安全性测试、以及其它外部规定的测试（如GB25000.51）等。为了有效保证这一阶段测试的客观性，必须由独立的测试小组来进行相关的系统测试。

4） 回归测试

回归测试是旨在检验软件原有功能在修复bug后，是否保持完整。在所有验证测试阶段的bug修复后，将采用人工的方式，对软件功能进行测试，判断测试用例是否全部通过。如果不通过，将记录下来，交付给开发进行修复，修复后将再次进行回归。

5.7.2 软件确认：

软件的确认方式有：用户测试，从用户的角度对产品的功能进行测试，以评估是否实现预期用途。最终形成用户测试报告。

按照相关法规要求，需要进行临床研究的产品，则按照《医疗器械注册管理办法》和《医疗器械临床试验质量管理法规》等要求开展临床研究，并最终形成临床研究报告。临床试验为软件外部确认的一部分。

5.7.3 评审可以在软件设计和开发的各阶段进行。具体按照QMS-P09《设计开发控制程序》规定要求进行。

5.8 软件更新

软件更新的时机一般有：需求变化、软件维护计划、软件问题报告。软件更新的流程等同设计开发流程（根据具体情况可进行适当的裁剪），应按照QMS-P09《设计开发控制程序》的规定要求进行。

5.9 风险管理：

风险管理准则依据YY/T 0316-2016《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》制定，具体实施按照QMS-P07《风险管理控制程序》进行，覆盖软件的全部生存周期。风险管理的活动包括有：

- 成立风险管理小组。

- 进行安全特征识别

- 进行风险评价

- 制定降低风险的措施。

- 措施验证

- 风险再次评价

5.10 缺陷管理

软件缺陷是开发、评审、测试和使用的过程中，发现的软件产品与用户需求，设计要求不符的部分，这些部分造成使用不方便或在某种程度上不能满足用户的要求。缺陷会存在于软件产品的整个生命周期中。 针对所发现缺陷，进行缺陷管理（主流程如下图），具体按照QMS-R04《软件缺陷管理制度》执行。

发现并反馈Bug（新建）

bug评级（分派）

开发人员分析、评估

bug关闭（反馈）

无需修改

测试没通过

确认

开发人员修改（以解决）

测试人员重新测试

Bug修复（已关闭）

5.11 可追溯性分析

为确保软件需求都得到识别和实现，应追踪软件需求、软件设计、源代码、软件测试、软件风险管理之间等各阶段的关系，分析已识别关系的正确性、一致性、完整性和准确性。应根据不同产品情况追踪和分析以下过程的关系：

- 软件需求与风险管理

- 需求规格说明书与结构设计说格明书

- 结构设计说明书与详细设计说明书

- 详细设计说明书与代码实现

- 代码实现与单元测试

- 结构设计说明书与集成测试

- 软件需求与系统测试

- 系统测试与风险管理

- 用户测试与用户需求

- 用户测试与风险管理

具体操作按照QMS-P26《软件可追溯性分析控制程序》执行。

5.12 配置管理

软件配置管理是为了标识在给定时间点上的软件配置，系统的控制对配置的更改，并维护在整个软件生存周期中配置的完整性和可跟踪性。目标就是为了标识变更、控制变更、确保变更正确实现并向其他有关人员报告变更。

软件配置管理的关键活动：规范软件版本，对源代码、文件、工具、现成软件等进行控制，确定配置项标识、变更控制、配置状态记录等活动要求。具体按照QMS-P27《软件配置管理控制程序》的规定要求进行。

5.13文件与记录控制

在设计开发过程中，会产生大量的文档和记录，文档和记录应进行编号，便于查找和检索，记录的填写应符合QMS-P02《记录控制要求》，设计开发历史文档（DHF）应按照以下规则进行编号。

文件编号为：DHF-XXX- YYY，其中XXX 是指产品代码缩写（字母个数不限），YYY是指具体文档英文缩写（字母个数不限）。主要的文档清单如下（不同产品，文档清单会有调整和变化）：

| 序号 | 文档名称 | 文档编号 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 软件开发计划 | DHF-XXX-SDP |
| 02 | 产品需求规格说明 | DHF-XXX-SRS |
| 03 | 软件结构设计说明书 | DHF-XXX-SAD |
| 04 | 软件详细设计说明书 | DHF-XXX-SDD |
| 05 | 代码静态分析报告 | DHF-XXX-CCR |
| 06 | 软件维护计划（适用时） | DHF-XXX-SMP |
| 07 | 风险管理计划（适用时） | DHF-XXX-RMP |
| 08 | 配置管理计划（适用时） | DHF-XXX-CMM |
| 09 | 软件单元测试计划 | DHF-XXX-UTP |
| 10 | 软件单元测试报告 | DHF-XXX-UTR |
| 11 | 软件集成测试计划（适用时） | DHF-XXX-ITP |
| 12 | 软件集成测试报告（适用时） | DHF-XXX-ITR |
| 13 | 软件系统测试计划 | DHF-XXX-STP |
| 14 | 软件系统测试报告 | DHF-XXX-STR |
| 15 | 软件缺陷管理 | DHF-XXX-BM |
| 16 | 软件回归测试报告 | DHF-XXX-RTR |
| 17 | 测试计划 | DHF-XXX-VTP |
| 18 | 用户测试报告 | DHF-XXX-VTR |
| 19 | 软件风险管理报告 | DHF-XXX-RMR |
| 20 | Release_Note | DHF-XXX-RN |
| 21 | 可追溯性分析报告 | DHF-XXX-TBR |
| 22 | 算法设计说明（适用于深度学习产品） | DHF-XXX-ADD |
| 23 | 算法测试报告（适用于深度学习产品） | DHF-XXX-ATR |

5.14现成软件使用

产品在开发中，如有使用到现成软件（包括现成软件组件，外部软件环境）---即部分使用现成软件，应在风险管理、验证与确认、缺陷管理、可追溯性分析、软件更新、配置管理、网络安全保证等过程中给予识别和确认。应结合现成软件的类型、特点以及业界使用情况，综合考虑现成软件的使用广泛度、技术成熟度、售后支持程度以及功能、性能、兼容性、易用性、可靠性、维护性、可移植性等方面要求，在采购前应进行供方评价或者代码评审、查询公开测试报告，设计开发中应在单元测试、系统测试中、或者用户测试中进行质控。

5.15网络安全保证

网络安全是软件产品的一个重要要素，应在风险管理、软件开发策划、软件需求分析、软件设计、软件验证、软件确认等过程得到单独识别、分析，并得到控制。

5.16 软件发布

软件产品通过验证和确认后，进行发布环节，为了减少交叉沟通，提供工作预见性以及进行版本控制，应对按照QMS-R10《软件发布管理制度》的规定进行规范操作，并将信息传递给质量、生产/运维、销售各相关部门，正式发布通知。

5.17 软件部署和停运

为了确保最终用户可以正常使用产品，应对软件的交付、安装、设置、配置、用户培训等活动进行严格要求，因为不同的用户，其工作场所、硬件基础设施、操作人员的不同，都可能影响到产品的最终使用情况。

当软件停运后，应充分考虑产品停运后续用户服务、数据迁移、患者数据与隐私保护、用户告知等活动要求。

软件部署和停运的活动应严格按照QMS-R09《产品售后安装和服务管理制度》的规定要求进行。

6. 相关文件

QMS-P02《记录控制程序》

QMS-P07《风险管理控制程序》

QMS-P09《设计开发控制程序》

QMS-P26 《软件可追溯性分析控制程序》

QMS-P27 《软件配置管理控制程序》

QMS-R04 《软件缺陷管理制度》

QMS-R10 《软件发布管理制度》

7. 记录

无

8. 文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |