上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

软件配置管理控制程序

| 文件编号 | QMS-P27 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 研发部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：          日期：

审核人：          日期：

批准人：          日期：

分发部门：质量部、研发部、生产/运维部            生效日期：2020-06-22

- 目的：指导项目配置管理作业的过程与步骤，以便全面地管理、保存软件生命周期各个配置项，监控各配置项的状态，让所有成员能及时了解软件基线的状态和内容，从而实现对软件过程的控制，持续改进软件流程，保证软件产品质量、降低风险，实现项目规划的所有需求。

- 范围：适用于医疗器械独立软件的开发和维护阶段的配置管理。

- 职责：

4.1 项目经理：协助配置管理，完成《配置管理计划》，管理开发库。

4.2 配置管理员：负责管理公司的配置库。保证公司的文档、代码等资源完整，对软件开发过程的阶段产品进行控制

4.3 其它部门：负责参与配置变更的评审。

- 工作流程

4.1 配置标识

开发或购买的所有软件工作产品将采用文档控制程序中找到的标准标识程序标识。软件工作产品（如有）包括（但不限于）：

- 源代码

- 现成软件

2)开发文档（SRS、SAD、SDD文档等）

3)测试文档、数据及结果（STP、STR等）

4)发布文档（SRN、发布说明、用户手册等）

4.2 配置控制

配置控制旨在描述控制软件工作产品配置变更和维护软件工作产品配置中使用的过程。变更控制利用（SCM）进行。软件工作产品包括所有受控文档和软件代码。

4.2.1 对某一配置项作出的软件变更或问题报告应由项目成员评估，以确定变更需要及其产生的影响。变更评审后由项目经理批准或拒绝变更请求。

4.2.2软件变更请求（SCR）通过从提议到最终处理的变更状态追踪来识别和调整软件工作产品的变更。此外，SCR协助变更相关信息的文档编制。SCR中包含拟议变更的描述以及识别报告来源的信息。

4.2.3软件问题报告用于识别软件工作产品中发现的问题，包括问题描述和纠正问题所需的拟议变更。只有批准的软件工作产品才能提交。

4.3 配置管理工具

- 源代码管理工具：Gitlab

- 文档管理工具：Office办公软件

4.4 项目基线管理

项目组根据项目所选用的生命周期模型、工作进度的安排制定项目的基线计划，描述项目将要产生的基线、基线的内容要求、大致的时间点、基线标识。项目的基线通常有：计划基线、需求基线、设计基线、编码基线、测试基线、产品基线，其中需求基线是所有项目的必备基线。基线的内容通常是那些影响下阶段工作的工作产品、文档。

4.4.1基线列表

| 阶段 | 内容（基线产品） | 基线建立条件 |
| --- | --- | --- |
| 需求基线 | 需求规格说明书 | 同行评审通过 |
| 设计基线 | 结构设计说明书 详细设计说明书 | 同行评审通过 |
| 代码基线 | 产品源代码 | 代码通过评审，单元测试通过 |
| 产品基线 | 用户手册 可交付的产品源代码 打包后可直接安装的程序 | 系统测试通过，用户测试通过 |

4.4.2基线建立流程

1）作者提出评审申请。

2）项目经理组织相关人进行评审。

3）作者把评审通过的文档放入“管理库”。

4）配置管理员告知相关人员基线建立。

4.4.3 基线的变更控制

基线的变更是指在一个软件版本的开发周期内对基线配置项的变更，主要包括基线的应用和更新等活动。

4.4.3.1变更申请

1) 由于基线变更或其他引起的变更，变更申请人向项目经理提出变更申请。

2) 项目经理对变更进行评估。

需求变更：在与项目组其他成员达成口头变更一致后，由产品经理提出变更申请，工程代表评估同意后通过变更。

设计变更：由开发设计人员提出变更申请，评审通过后由项目经理或者工程代表通过变更。

代码变更：由开发设计人员提出变更申请，同行评审通过后通过变更，将代码变更合并至主线。

其它的变更可以由项目经理决定。

4.4.3.2审批变更申请

经过项目组成员评审后由项目经理审批该申请。如果同意变更，则批准，否则终止此次变更。

4.4.3.3实施变更

项目经理指定人员对要变更的配置项进行变更。项目组对更改后的配置项重新进行评审或测试。

如果配置项是技术文档，则需要评审。如果配置项是代码需要进行测试。

4.4.3.4变更的确认

项目组将变更后的配置项提交项目经理进行确认。项目经理对变更后的配置项进行确认并批准。

项目组成员将确认后的配置项重新放入配置库。项目经理通知相关的人员。

4.5 Gitlab分支管理

项目内部开发人员的代码交付物主要保存在Gitlab中，在代码实现过程中最常用到的是gitlab分支，需要对分支的使用进行规定要求。

4.5.1. 分支的说明如下：

| 分支名称 | 说明 |
| --- | --- |
| master | 这个分支只能从其他分支合并，不能在这个分支直接修改 |
| develop | 这个分支是我们是我们的主开发分支，这个主要用户不同feature的联调测试 |
| feature/* | 这个分支主要是用来开发将来版本的一个新的功能，一旦开发完成，将合并回master分支进入下一个版本，或者被直接丢弃。 |
| sit | 这个分支主要是测试分支，在开发完成后，准备进入测试阶段，则将feature分支合并至sit分支进行测试. |
| uat | 这个分支是预发环境分支，和sit分支的区别是，预发环境的数据源是一份生产环境的镜像数据，用于模拟真实线上环境。在测试环境测试完成之后，将feature分支合并至uat分支. |
| hotfix/* | 当我们在sit分支或Master分支发现新的Bug时候，我们需要创建一个Hotfix分支, 完成Hotfix后，我们合并回Master和Develop分支，所以Hotfix的改动会进入下一个版本。 |

4.5.4. 分支管理的具体操作要求

4.5.4.1. 新功能开发

一个新的功能基于 master分支创建一个 feature分支，开发测试全部完成后 merge 到 master。

4.5.4.2. hotfix

基于master分支，找到要hotfix的版本创建一个 hotfix/* (*是要hotfix的功能简述) 分支，开发完后分别 merge 到 master , dev, sit, uat分支， master 或dev 或sit 或uat  merge不回去的时候，要手动修复掉存在的问题，把 hotfix 分支删除，master分支打上 tag 留下记录。

4.5.4.3. 打标签

- 新版本开发前，先基于master分支创建 feature/* 分支

- 用户确认测试完成后，代码分别合并回 master, dev, sit, uat 分支

- 版本发布后打上该版本对应TAG

- 下一个迭代重复 1-3步操作

4.6	现成软件管理（现成软件是指公司内部没有进行完整的生命周期过程控制的软件）

4.6.1现成软件类型说明如下：

| 类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 现成软件组件 | 作为医疗器械软件的组成部分，其功能属于医疗器械功能。 |
| 外部软件环境 | 作为医疗器械软件运行环境的组成部分，其功能均属于非医疗器械功能。 |

4.6.2 现成软件的管理要求

- 现成软件组件作为产品组成的一部分，在使用前应对其进行查询公开测试报告或者评审。确认合格后进入配置管理库。外部软件环境类的现成软件应在安装测试或者用户测试中加以验证，验证合格后正式纳入配置管理库。

- 对于从外部引入的现成软件（如开源/闭源软件、免费/付费软件等），在正式使用之前需要进行评审，评审重点考量采用的版本是否安全可用，评审需要参考其公开测试报告。

- 对于现成软件的变更控制，对于使用到的现成软件较少的项目，可通过主动关注官方版本更新方式进行评估并视情况更新。对于现成软件比较多的项目，采用自动化工具定期查询使用到的三方库的公开最新版本并推送给开发组，在版本正式发布测试之前开发需要根据推送结果评审是否需要更新当前版本。

- 4.7. 配置管理库

所有批准的软件工作产品存储在项目配置管理库中。配置管理库分为工作库、受控库和基线库。

- 工作库：存储项目的所有工作产品中间结果，即正处于开发中的代码和编写中的文档，其内容可能进行频繁的修改。

- 受控库：存储项目的所有准备生成基线的工作成果，待评审的文档、部署程序的中间版本、以及项目管理类文档等。

- 基线库：存储项目的所有基线化了的工作成果，评审通过的阶段产出物、具有路标性质的对外发布版本等。

- 4.8. 软件工作产品版本

软件版本命名原则为VX.Y.Z，其中V指版本version缩写；X指重大增强类软件更新，比如增加了主要模块或功能；Y指轻微增强类更新，比如页面或影像加载速度的提高；Z指纠正类软件更新，比如轻微的软件错误修复或按钮文字的更改。纠正类更新版本号在主版本号和次版本号变更时清零。

- 4.9. 文档版本

受控文档的版本号为两个数字，分别为主版本和次版本。每次通过评审或者变更评审，末尾修订号递增。在文档中必须要有版本控制，用于说明本文档适用的版本。

4.10 配置管理审计

公司每半年组织对配置管理过程进行审计，并出具《配置管理审计报告》，以保证配置基线的完整性。审计范围至少应包括：

- 配置项（包括源代码、文档）；

- 配置变更控制；

- 版本控制；

- 相关文件

QMS-R08《软件版本管理制度》

- 记录

QMS-P27-R1《配置管理审计报告》

- 更改历史履历

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |