上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

网络安全应急响应控制程序

| 文件编号 | QMS-P29 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：          日期：

审核人：          日期：

批准人：          日期：

分发部门：研发部、质量部、生产/运维部、销售部、行政部    生效日期：2020-06-22

- 目的：本程序明确了网络安全事件的计划与准备、探测与报告、评估与决策、应急响应措施的实施、总结与改进等阶段的任务和要求。

- 范围：适用于本公司所有涉及网络安全的医疗器械产品，如独立软件产品、产品包含系统软件，以及涵盖现成软件等。

3. 职责：

3.1 研发部：负责在产品策划中考虑网络安全的风险，考虑如何采取措施降低风险，审核设计开发输入中控制风险的措施，并组织网络安全性能的测试。

3.2 质量部：负责主导上市后产品的网络安全事件的紧急响应、推动公司内部制定纠正措施；验证纠正措施的有效性和网络安全事件的关闭。结合风险管理程序，主导网络安全相关风险的识别、分析、评价、控制和剩余风险的可接受性评价活动。

3.3 销售部：负责收集和反馈上市后产品的网络安全事件。必要时，造成严重后果或影响的事件应向药监部门报告；适用时按照医疗器械不良事件、召回相关法规要求处理，向国家网络安全主管部门报告。

- 4. 程序：

## 4.1 网络安全事件的分类

网络安全事件应结合严重程度、紧迫程度、广泛程度等因素进行分类分级管理。

- 严重程度高、紧急且广泛发生的网络安全事件做优先紧急处理处理；

- 严重程度中等，紧急程度一般，非频繁发生的网络安全事件做加急处理。

- 严重程度低，不紧急且偶发的网络安全事件做一般处理。

## 4.2 上市前网络安全事件的处理

因为医疗器械设计开发只能针对已知网络安全漏洞采取相应风险控制措施，该阶段网络安全事件按照网络安全控制要求执行，将上市前的网络安全事件作为风险源进行分析、评价、控制和剩余风险的可接受性评价等风险管理活动，优化产品的风险安全。

## 4.3 网络安全应急响应阶段

为最大限度科学、合理、有序地处置网络安全事件，将应急响应分成计划与准备阶段、探测与报告阶段、评估与决策阶段、应急响应临时措施实施阶段、应急响应根除措施实施阶段、应急响应措施的验证和恢复阶段和应急响应措施总结和改进阶段7个阶段的工作，并根据网络安全应急响应总体策略对每个阶段定义适当的目的，明确响应顺序和过程。

## 4.4网络安全事件分阶段响应流程

### 4.4.1计划与准备阶段

选择、安装和熟悉响应过程中的协助工具及有助于收集和维护与入侵相关数据的工具，为所有的应用软件和操作系统创建启动盘或随机器发行的介质库。用初始可靠的启动盘（或CD−ROM）使机器以已知的预先设定的配置重新启动，这在相当程度上能保证被入侵后的文件、程序以及数据不会加载到系统中。

为了防止不可预期的变化，在试验机器上安装可信任版本的系统；为了避免有意或无意的破坏，所有的介质应该处于硬件写保护状态。

建立一个包含所有应用程序和不同版本的操作系统的安全补丁库。确保备份程序足够从任何损害中恢复。建立资源工具包并准备相关硬件设备资源工具包，包含在响应过程中可能要使用的所有工具。确保测试系统正确配置且可用在任何分析或测试中，使用被入侵的系统都可能导致这些系统进一步地暴露和损害。已被入侵的系统产生的任何结果都是不可靠的。此外，采用这样的系统或许会由于恶意程序而暴露正在进行的测试。使用物理和逻辑上与任何运行的系统和网络隔离的测试系统和测试网络。选择将被入侵的系统移到测试网络中，并且部署新安装的打过补丁的安全系统，以便继续运行。在完成分析后，清除所有的磁盘，这样可以确保任何残留文件或恶意程序不影响将来的分析，或任何正在测试系统上进行的工作，或无意中被传到其他运行系统中。这在测试系统还有其他用途时是很关键的。备份所有被分析的系统以及保护分析结果，以备将来进一步分析。

### 4.4.2探测与报告阶段

探测与报告阶段的主要任务有发现可疑迹象或问题发生后进行的一系列初步处理工作，分析所有可能得到的信息来确定入侵行为的特征，并形成报告。

一旦被入侵检测机制或另外可信的站点警告已经检测到了入侵，需要确定系统和数据被入侵到了什么程度。需要权衡收集尽可能多信息的价值和入侵者发现他们的活动被发现的风险之间的关系。一些入侵者会惊慌并试图删除他们活动的所有痕迹，进一步破坏准备拯救的系统。这会使分析无法进行下去。

备份并“隔离”被入侵的系统，进一步查找其他系统上的入侵痕迹。检查防火墙、网络监视软件以及路由器的日志，确定攻击者的入侵路径和方法，以及入侵者进入系统后都做了什么。

在当前缺少安全预警机制的情况下，网络安全的应急响应活动主要还是立足于事中或事后的确认，而且，即使是在事中或事后，也不一定可以发现存在的安全问题，往往都是在已经造成了破坏之后，才发生了对系统可用性、完整性和保密性造成明显破坏的行为或者有了用户投诉后才会去了解发生的安全问题。

一般典型的事故现象包括：

（1）账号被盗用；

（2）骚扰性的垃圾信息；

（3）业务服务功能失效；

（4）业务内容被明显篡改；

（5）系统崩溃、资源不足。

### 4.4.3评估与决策阶段

评估与决策阶段，研发应组织产品经理，管理者代表、质量部等成员，对上市产品网络安全事故的严重程度、紧迫程度，广泛程度进行评价，做分类处理。

对于已经出现网络安全事件的产品，按照评价的分类，结合QMS-P19 《产品召回控制程序》，决策以下内容（包括但不限于）：

- 现场产品的紧急处理措施；

- 内部的纠正和预防措施；

- 用户告知的方式和时机；

- 是否触发召回程序等等。

### 4.4.4应急响应临时措施实施阶段

应急响应临时措施实施阶段的主要任务是限制事件扩散和影响的范围。抑制举措往往会对合法业务流量造成影响，最有效的抑制方式是尽可能地靠近攻击的发起端实施抑制。但是，一般情况下攻击包都会伪造源IP地址，在Internet这样的大型网络环境中难以确定攻击流的真正来源，因此，要靠近攻击发起端实施面向 Internet 全网的抑制操作在当前技术上依然不成熟。

抑制采用的方式可能有多种，常见的包括：

（1）关掉已受害的系统；

（2）断开网络；

（3）修改防火墙或路由器的过滤规则；

（4）封锁或删除被攻破的登录账号；

（5）关闭可被攻击利用的服务功能。

### 4.4.5应急响应根除措施实施阶段

应急响应临时根除措施实施阶段的主要任务是通过事件分析查明事件危害的方式，并且给出清除危害的解决方案。

对事件的确认仅是初步的事件分析过程。事件分析的目的是找出问题出现的根本原因。在事件分析的过程中主要有主动和被动2种方式。

主动方式是采用攻击诱骗技术，通过让攻击方去侵入一个受监视存在漏洞的系统，直接观察到攻击方所采用的攻击方法。

被动方式是根据系统的异常现象去追查问题的根本原因。被动方式会综合用到以下的多种方法。

（1）系统异常行为分析：这是在维护系统及其环境特征白板的基础上，通过与正常情况做比较，找出攻击者的活动轨迹以及攻击者在系统中植下的攻击代码。

（2）日志审计：日志审计是通过检查系统及其环境的日志信息和告警信息来分析是否有攻击者做了哪些违规行为。

（3）入侵监测：对于还在进行的攻击行为，入侵监测方式通过捕获并检测进出系统的数据流，利用入侵监测工具所带的攻击特征数据库，可以在事件分析过程中帮助定位攻击的类型。

（4）安全风险评估：无论是利用系统漏洞进行的网络攻击还是感染病毒，都会对系统造成破坏，通过漏洞扫描工具或者是防病毒软件等安全风险评估工具扫描系统的漏洞或病毒可以有效地帮助定位攻击事件。

但是，在实际的事件分析过程中，往往会综合采用被动和主动的事件分析方法。特别是对于在网上自动传播的攻击行为，当采用被动方式难以分析出事件根本原因的时候，采用主动方式往往会很有效。

最后，改变全部可能受到攻击的系统的口令、重新设置被入侵系统、消除所有的入侵路径包括入侵者已经改变的方法、从最初的配置中恢复可执行程序（包括应用服务）和二进制文件、检查系统配置、确定是否有未修正的系统和网络漏洞并改正、限制网络和系统的暴露程度以改善保护机制、改善探测机制使它在受到攻击时得到较好的报告。

### 4.4.6应急响应措施的验证和恢复阶段

应急响应措施的验证和恢复阶段主要分为措施的验证和恢复阶段。

措施的验证阶段，研发部对网络安全事件的应急响应措施进行验证和关闭处理，应按照QMS-P25《纠正和预防措施控制程序》执行，并形成相关记录。

恢复阶段的主要任务是把被破坏的信息彻底地还原到正常运作状态。确定使系统恢复正常的需求和时间表、从可信的备份介质中恢复用户数据、打开系统和应用服务、恢复系统网络连接、验证恢复系统、观察其他的扫描、探测等可能表示入侵者再次侵袭的信号。一般来说，要成功地恢复被破坏的系统，需要维护干净的备份系统，编制并维护系统恢复的操作手册，而且在系统重装后需要对系统进行全面的安全加固。

### 4.4.7应急响应总结和改进阶段

应急响应总结和改进阶段的主要任务是回顾并整合应急响应过程的相关信息，进行事后分析总结、修订安全计划、政策、程序并进行训练以防止再次入侵，基于入侵的严重性和影响，确定是否进行新的风险分析、给系统和网络资产制定一个新的目录清单、如果需要，参与调查和起诉。这一阶段的工作对于准备阶段工作的开展起到重要的支持作用。

跟踪阶段的工作主要包括3个方面的内容。

（1）形成事件处理的最终报告。

（2）检查应急响应过程中存在的问题，重新评估和修改事件响应过程。

（3）评估应急响应人员相互沟通在事件处理上存在的缺陷，以促进事后进行有针对性的培训。

## 4.5 用户告知和召回

当产品发生网络安全事件时，应通知告知用户并对有问题产品进行召回，应按照QMS-P19 《产品召回控制程序》执行，并形成相关记录。

## 4.6操作系统加固优化

操作系统是电脑网络与服务的基础，其安全稳定地运行取决于操作系统环境是否安全可靠。关于操作系统的加固优化，主要可以通过两种方法来实现:

- 对操作系统进行不断的完善，操作人员不断通过自我学习，发现操作系统当中的漏洞，当发现漏洞的时候一定要进行及时地修正。

- 要不断完善现有的操作系统，加强对重要文件和进程的监控和管理，不断加强操作系统的稳定性和安全性。

## 4.7 防火墙技术

防火墙技术实际上是一种计算机网络与局域网之间的一个把关者，通过建立这样一所把关门，可以有效地保护局域网的安全，避免病毒或者黑客的侵入。在目前的互联网技术上来讲，防火墙是计算机网络安全防护当中最为基础和相对安全的一个防护措施，它可以在不改变计算机网络系统的情况之下，对电脑实施一定的保护措施，因此防火墙是一种最为普遍、应用最为广泛的应急技术。一般的计算机用户可以将其安装到电脑内，从而对计算机网络实施安全保护功能，其实用性非常大。

## 4.8计算机病毒预防

由于现在电脑技术不断更新换代，网络病毒的技术也变得更急复杂，对于电脑的攻击也更加猛烈。因此，很多用户都会在电脑的主机上安装相应的杀毒软件，防止病毒的入侵。而在功能上来讲，计算机病毒软件主要分为两种类型：

- 网络的防毒软件主要是检测互联网是否存在病毒，一旦有病毒进入计算机网络的时候，网络防毒软件就会自动检测出来并且提示用户删除该病毒；

- 单机杀毒软件则是我们常用的杀毒软件，主要是用户安装在电脑上通过网络的检测来进行电脑的全面检查，发现有病毒的话可以立即进行清除。

- 防止病毒的方法主要包含：

- 防病毒软件的实时监控功能默认情况下是打开的，限制严禁用户自行关闭的权限。

- 定时访问防病毒软件供应商网站，及时更新最新的病毒引擎和病毒库，查杀受感染服务器上的病毒，同时查杀受感染服务器管理的计算机上的病毒。

- 如果服务器被病毒感染，应立即停止服务器的程序和服务，防止病毒进一步扩散。

- 如果病毒将系统破坏，导致系统无法恢复，应将受感染计算机上的数据备份到其它存储介质，确保数据不会丢失。对备份的数据也要进行病毒检测，防止病毒再次感染其它计算机。

- 如果数据也被破坏导致无法恢复，经数据拥有者同意，可求助于反病毒组织的支持。

5. 相关文件

QMS-P19《产品召回控制程序》

6. 记录

无

7. 文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |