上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

软件发布管理制度

| 文件编号 | QMS-R10 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 研发部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：           日期：

审核人：           日期：

批准人：           日期：

分发部门：研发部、质量部、生产/运维部、销售部       生效日期：2020-06-22

- 目的：为了规范软件产品的版本发布过程，提高软件发布的可控性。

- 范围：适用于公司的医疗软件的发布。

- 职责：

研发部：安排软件发布准备，软件的入库、打包以及文档工作。

销售部：参与评审软件发布前的评审。

- 程序

4.1 软件完成开发后，应该按照《设计开发控制程序》的规定要求进行测试和验证，验证通过后方可进入发布流程；如果是新产品或者版本有了重大变更，软件发布前还应按照药监部门的相关法规要求进行可能需要的第三方测试、临床研究、注册审批等法规符合性操作，方可进行发布流程。

4.2 软件发布前的评审和确认：

项目负责人提交发布申请给产品经理，并通知相关部门或人员开展产品发布前评审。通常情况下，参加评审的部门人员有：产品经理、QA或注册人员、测试人员、项目负责人等。评审的内容包括但不仅限于以下内容：

- 当前版本软件的功能和性能等是否满足用户要求；

- 软件是否符合最新的法规或者标准的要求；

- 对软件存留的缺陷进行评估，确认软件缺陷的满足规定要求：P0\P1级别缺陷为0，P2级别缺陷解决率不低于80%，P3级别缺陷解决率不低于60%。软件缺陷的等级分类有：P0、P1、P2、P3。

- 遗留问题及影响说明的评估：在不影响正常使用的情况下，这些bug将在下一个版本发布时解决；如果bug验证影响使用，必须打补丁或者按照流程重新发布。

经确认后，测试人员将通过测试后的最新版本提交给配置管理员，并告知项目负责人。

4.3 源码、文档入库

软件配置管理人员安排将软件源代码及文档入库：

1）源码包括数据库创建脚本（含静态数据）、编译构建脚本和所有源代码；文档包括需求、设计、测试文档、安装手册、使用手册、产品变更信息文档、相关联的系统版本号、产品介绍等相关文件。

2）程序打包：软件负责人安排程序打包，标记源码，文档版本 tag等。

4.4 软件发布与交付流程：

4.4.1发布信息要求

研发部编写产品发布说明 Release Note，Release Note应当以规范的形式保存。发布说明应至少包括以下内容：

- 产品版本说明

- 软件包下载路径以及相关说明

- 软件交付形式

- 相关的文档说明

- 病毒防护说明

- 本次发布包含或者新增的功能性说明

- 遗留问题及影响说明

4.4.2  软件发布

发布文件以及安装包文件名中标记好版本号。交付的产品只对有需要的用户开放相应权限，同时需要遵循本文4.4.3章节进行网络安全保证。

研发部附上“Release Note”，并将信息传递给质量、生产/运维、产品、销售各相关部门，正式发布通知。

4.4.2软件包的母本下载和交付形式要求

产品通过了验证与确认后，交付的产品安装包保存至公司内部网盘，并且设置相应的权限。生产部门根据提供的下载路径进行软件包下载。网盘具备用户鉴权机制，只有通过验证的用户可以登录使用。

从服务器中下载“软件包”后，作为媒介复制的“母本”。拷贝时应确认校验码一致，确保软件拷贝的版本无误，数据完整。为防止数据污染或者混淆，拷贝时应使用专用的U盘。

当前本公司的产品交付形式采用的是物理交付---即光盘刻录的复制方式。

4.4.3病毒防护要求

产品交付阶段需要采取必要的病毒防护措施保证网络安全，具体措施包括：

- 公司内部局域网一定程度上保证了网络安全；

- 内部工作电脑安装杀毒软件；

- 内部网盘具有用户鉴权机制；

- 内部网盘为不同用户设置不同的权限；

- 通过校验码确认软件安装包的一致性；

- 5、记录

- 无

6、文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |