上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

软件版本管理制度

| 文件编号 | QMS-R08 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | A01 |
| 发放号 |  |

起草人：           日期：

审核人：           日期：

批准人：           日期：

分发部门：研发部、质量部、生产/运维部            生效日期：2021-11-19

- 目的：规范软件版本的标识，实现医疗器械软件可追溯性，以确保清楚地、唯一地标识软件的各个组成部分及其状态。

- 范围：适用于医疗软件的产品需求、开发、测试、发布等各阶段的版本管理。

- 职责：

  - 产品经理：负责对软件版本号进行定义。

  - 开发工程师：负责对软件进行版本标识。

  - 配置管理员：负责指软件版本进行审核和管理。

- 程序

  - 版本控制就是对软件开发过程中所创建的配置对象不同版本进行管理，保证任何时间都可以取到正确的版本以及版本的组合。版本控制的主要功能是记录开发过程中的每一次修改，让开发的工作可以随时检查过往历史记录和获得正确版本，是系统的成长记录。

  - 当软件、现成软件、网络安全等发生变更时，软件版本应该有对应的变化。依据《医疗器械软件注册技术指导原则》软件版本名称规则如下：

4.2.1 发布版本和完整版本的说明;

1) 发布版本：V（X）---产品说明书和产品技术要求应体现软件主版本。软件发行所用的标识版本，仅体现重大增强类软件更新（即重大软件更新）。

- 完整版本：V X.Y.Z--分别体现重大增强类软件更新、轻微增强类软件更新、纠正类软件更新；

3）产品登录界面、主界面“关于”或“帮助”等界面应体现完整版本和软件发布版本。

主版本号（X）：指主要模块或功能有大的变化，算法发生显著改变或者替换。主版本变化的情况通常有：

- 软件运行平台跨越互不兼容的计算平台，包括软硬件。如操作系统由Windows变成iOS，32位计算平台变成64位计算平台，常规计算平台变成移动计算平台等。

- 影响到用户临床决策：决策能力、决策结果、决策流程、用户临床行动。

- 临床功能改变，如新增临床应用，新增运行模式，采用新核心算法等。

- 软件输出结果改变，如医学图像或者数据质量改变，用户界面增加临床信息等。

- 用户习惯改变，如用户原有的临床工作流程改变，用户界面布局改等。

- 影响到人员安全：患者、用户、其它相关人员。如采用新的软件安全标准，用户界面增加报警信息等。

- 发生了安全性级别、体系结构、用户界面、物理拓扑等变化。

- 重大网络安全更新。

子版本号（Y）：如页面或影像加载速度的提高，局部变动造成程序与前一版本不能兼容，或者对该程序以前的协作关系发生了破坏，或者功能上有所改进或者增强。

如不影响产品的安全性和有效性的核心运算速度的单纯性提高、临床工作流程的可配置化（即用户可以保留原有临床工作流程）等。还有，如轻微网络安全更新等。

修正版本号（Z）：如轻微的软件错误修复局部的变动，主要是局部函数的功能改进，或者Bug的修正，或者功能的扩充，亦或用户界面的文字性修改等。

注：现成软件的版本变化或者更新可能影响到X（主版本）、Y（子版本）、Z（修正版本），具体影响应根据以上规则进行综合判断。

4.3 软件版本命名规则同样遵循风险从高原则，即不能区分重大软件更新和轻微软件更新则按照重大软件更新处理，不能区分增强类软件更新和纠正类软件更新则按照增强类软件更新处理。

4.4 软件发布版本（X）发生改变应进行许可事项变更，软件完整版本发生改变但发布版本未发生变无时，则无需进行注册变更。例如，软件完整版本为X.Y.Z，软件发布版本为X，此时X发生变化应进行注册许可事项变更，而Y、Z发生变化无需进行注册变更，待到下次注册（注册变更和延续变更）时一起申报变更。

4.5  版本的控制和管理：

版本号用来标识开发、测试、交付阶段的不同状态的产品，版本号格式为：

- 主版本号：立项时设置（通常设置为1），在开发过程中不改变，除非发生需求或功能等变化。

- 子版本号：立项时设置（通常设置为0），在开发过程中不改变，除非有功能增强或者优化等。

- 修正版本号：立项时设置（通常设置为0），软件版本正式发布后，有轻微bug修复或者轻微功能优化（字体字号等轻微UI界面优化），版本号+1。

4.6 由于迭代式开发的特殊性，迭代周期短、版本变化快，软件正式发布前的开发及内部测试阶段的缺陷修复不适用上述版本规则。版本管理由产品经理进行定义，配置管理员进行审核。

- 相关文件：

QMS-P27《软件配置管理控制程序》

6、文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |
| A01 | 更新“现成软件”相关的版本管理---4.2 注的内容 | 2021-11-19 |