上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

软件缺陷管理制度

| 文件编号 | QMS-R04 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：           日期：

审核人：           日期：

批准人：           日期：

分发部门：研发部、质量部、生产/运维部          生效日期：2020-06-22

- 目的：确保软件缺陷管理的系统性和规范性，以保证项目研发质量。

- 范围：适用于医疗软件研发过程的缺陷管理，对各阶段的缺陷管理过程进行指导和规范。。

- 职责：

  - 测试工程师：将发现的问题提交到软件缺陷管理体统中，写明问题的描述、等级划分以及问题重现的方法；负责重现测试修改过的缺陷。

  - 开发工程师：负责指对软件缺陷进行研究和修改。

  - 其他参与人：主要有项目负责人、测试经理、用户等组成。负责对缺陷进行优先级划分和确认。

- 定义：

缺陷是产品与规定要求不相符的部分。软件缺陷是开发、评审、测试和使用的过程中，发现的软件产品与用户需求，设计要求不符的部分，这些部分造成使用不方便或在某种程度上不能满足用户的要求。
缺陷会存在于软件产品的整个生命周期中：可以是软件代码的问题、系统文档(开发文档和测试文档等)存在的问题，或者是用户的帮助文档和使用指南方面的问题等。

- 程序

## 5.1 缺陷等级的划分：

- 致命缺陷（P0级）：指重要功能未实现或造成系统崩溃、死机，并且不能通过其它方法实现功能等；

- 严重缺陷（P1级）：指功能不能使用或在使用中出现的问题影响了系统的稳定性、造成数据存储错误或将错误数据带入下一环节、一些重要特性或性能不能达到指定的要求等；

- 一般缺陷（P2级）：指功能可以使用、在出错后做出一定处理，操作能够继续进行或功能实现有误，但问题的出现应不影响本功能或其他功能的实质性使用；

- 轻微缺陷（P3级）：指用户界面显示、对齐、文字错误等。

开发人员应按照P0->P1->P2->P3的顺序进行处理。

5.2 缺陷状态的定义和说明

5.2.1新建：提交问题时，没有选择分派对象，BUG默认状态便是新建；

5.2.2已分派：研发部软件经理将“新建”状态的问题，分派给开发人员后，将其设为已分派；

5.2.3反馈：开发人员认为此BUG不需要修改，就将其反馈，测试人员和开发人员讨论评估后，决定是否将其关闭。

5.2.4已确认：开发人员确认存在此BUG，并准备修改，将其设为已确认；

5.2.5已解决：开发人员已经进行了修改，测试人员可以进行验证测试，确认BUG已经解决；

5.2.6已关闭：确认BUG已解决，将其关闭。

## 5.3 缺陷的反馈和处理

5.3.1测试阶段，测试人员将测试过程中所发现的所有缺陷记录下来，写明问题的描述、等级以及问题重现的方法；客户反馈的缺陷首先在测试环境中验证是否存在：若存在则缺陷登记后走缺陷处理正常流程，不存在则同客户确认问题原因，是否是客户环境与系统版本问题。

5.3.2研发软件部经理负责对“新建”状态的问题的缺陷等级进行再次评估，确定缺陷等级之后进行分派，分派完成后将其状态设为“已分派”。

5.3.3开发人员对分派给自己的问题进行处理。

5.3.4开发人员若认为问题无需修改，将其状态设为“反馈”，并与测试人员评估是否将其关闭。

5.3.5开发人员若认为问题存在，已经准备开始修改，将其状态设为“已确认”。

5.3.6开发人员对于修改完成的问题，已经可以让测试人员进行验证了，将其状态设为“已解决”。

5.3.7测试人员对于“已解决”的问题，进行验证测试，若确认问题已解决，将其状态设为“已关闭”，若问题仍然存在，测试人员将“重启问题”，其状态为“反馈”，开发人员需重新对此问题进行修改。

## 5.4 缺陷分析

项目上线后对验证测试阶段和客户反馈的缺陷进行分析，明确缺陷的原因。原因类别：

（1）测试原因: 如测试用例未覆盖，测试方法有问题等

（2）开发原因：如版本冻结后私自修改代码，版本提交错误

（3）设计原因：如功能设计不符要求

（4）环境原因：如测试环境与客户的生产环境不一致。

5、文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |