上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

（软件）设计开发控制程序

| 文件编号 | QMS-P09 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 研发部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：          日期：

审核人：          日期：

批准人：          日期：

分发部门：质量部、生产/运维部、行政部、销售部、研发部     生效日期： 2020-06-22

- 目的：对产品开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和有关法律、法规的要求。

- 范围：适用于医疗器械独立软件的设计和开发全过程，包括软件产品的升级。

- 职责：

  - 销售部

- 提供市场信息，以保证产品的开发设计符合市场导向。

- 确认产品标准（产品技术要求）

  - 研发部

3.2.1产品组：

A） 负责产品需求分析和软件需求规格说明书的制定。

B） 参与用户测试。

C） 参与设计输出评审、发版评审、风险管理等。

3.2.2开发组

- 负责总体协调和实施软件产品的设计和开发工作，负责项目开发的管理、对技术、进度和质量全面负责。

- 负责组织编制项目实施计划、结构设计说明、设计和开发输出文件、并组织各阶段的评审等。

- 组织实施各阶段评审并保持记录。

- 负责实施风险管理、缺陷管理，配置管理等。

- 负责代码审核、静态分析、单元测试、集成测试等前期验证活动。

- 组织评审并进行版本发布。

3.2.3 具体岗位职责说明：

| 岗位名称 | 岗位职责或者工作内容 |
| --- | --- |
| 前端开发工程师 | - 根据产品需求和设计图完成界面的前端构建、各类交互设计与实现； - 与开发工程师协作实现产品功能，定制服务接口； - 维护及优化产品前端性能，优化前端开发模式和规范； - 负责前端框架的研究与应用。 |
| 后端开发工程师 | - 负责产品的技术架构设计、开发和维护升级； - 与前端工程师协作实现产品功能，定制服务接口并提供接口文档； - 根据产品需求完成模块设计、编码、单元测试等工作； - 负责数据库的建立与维护。 |
| 算法设计工程师 （适用时） | - 基于产品需求，构建算法模型，进行算法设计。 - 协助构建数据的训练集、调优集、测试集等（适用于深度学习产品）。 - 进行“算法训练和调优”。 - 对算法单元模块进行“SDK的封装”，并进行发布和移交给软件工程。 |
| 测试工程师 | - 负责编制系统测试计划、测试用例、测试方案等。 - 负责软件系统测试及相应的回归测试、安装测试、卸载测试、出厂测试等工作。 - 负责测试记录和报告的编写，缺陷管理的统计和汇报等。 |
| 产品经理 | - 提出产品需求或者改进意见，输出具体的《产品需求规格说明》。 - 参与算法设计和系统测试的评审 - 负责产品的用户测试： |
| 技术负责人 | - 规划和设计产品的整体系统架构（含技术架构和业务架构） - 参与产品需求的评审 - 对产品的开发计划和产品设计的评审和批准 - 对产品测试和设计验证（含算法部分）进行评审和批准 - 对设计确认进行评审和批准。 |

  - 质量部

- 参与设计开发阶段的评审和风险管理工作。

- 负责组织系统测试和安装卸载测试等工作，并编写产品验证报告。

- 批准最终标签类材料。

- 确保生产文件的生成和批准;对设计输出进行评审

- 确保技术和产品历史文档按要求生成和维护。

  - 生产/运维部

- 审核与生产相关的研发和QC文件。

- 根据设计输出，编写生产和部署相关作业指导书

  - 注册事务

- 收集并更新相关法律/法规、标准以及与产品相关的技术要求、行业标准、指导原则等。

- 参与软件需求规格说明书的评审。

  - 行政部采购管理：

负责对生产原材料（媒介复制用）新供方的开发和评审。

- 定义和缩略语：

4.1 缩略语

| 术语缩写 | 全称 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| PRD | Product Requirement Document | 产品需求文档 |
| SRS | Software Requirements Specification | 软件需求规格说明 |
| SDP | Software Develop Plan | 软件开发计划 |
| SDD | Software Design Document | 软件设计文档 |
| SDR | Software Design Review | 软件设计评审 |
| STD | Software Test Document | 软件测试文档 |
| STP | Software Test Plan | 软件测试计划 |
| STC | Software Test Case | 软件测试用例 |
| TRR | Software Test Review | 软件测试评审 |
| STR | Software Test Report | 软件测试报告 |
| SRN | Software Release Note | 软件发布说明 |
| UI | User Interface | 用户界面 |
| API | Application Programming Interface | 应用程序接口 |
| SCM | Software Config Manager | 软件配置管理 |
| ECN | Engineering Change Notify | 工程变更通知单 |
| SCR | Software Change Request | 软件变更请求 |
| DHF | Design History File | 设计历史文档 |

4.2 定义

|  | 时机 | 目的 | 对象 | 主要方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计和开发评审 | 设计的任何阶段 | 评价设计的能力,识别并解决问题 | 设计的各个阶段, 设计输入,设计输出; | 专题会议评审 |
| 设计和开发验证 | 形成设计输出时 | 评定输出是否满足输入要求 | 正式的设计输出 | 系统测试、型式检验 |
| 设计转换 | 设计输出得到验证后，工艺向产线转移。 | 设计输出在成为最终生产规范前经验证适合于制作并确保生产能力能满足要求。 | 人、机、料、法、环、测等 | 试生产 |
| 设计和开发确认 | 设计验证后, 交付使用前 | 通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定 | 正式发布前的版本 | 用户测试、临床评价 |

- 程序

本公司的软件开发过程为V模型（详见附件一），整个设计开发流程一般有以下几个主要过程阶段：

- 产品立项

- 设计和开发策划

- 设计和开发的输入（SRS确定）

- 设计和开发（编码、单元实现）

- 设计验证（含代码审查、单元测试、集成测试、系统测试等）

- 设计确认（用户测试、临床评价等）

- 设计输出

- 设计转换（批量拷贝、包装等）

- 上市许可和软件发行

5.1 产品立项

销售/市场部根据公司产品规划和市场需求，进行的前期调研工作，将产品的市场需求、经济效益等信息输入给开发部产品组。

产品组组织相关部门对项目的基本定义、医学价值、竞争对手情况、目标场景和用户、业务目标和价值、ROADMAP中的位置、初步的设计方案进行讨论和评审，经公司批准后，产品正式立项。

5.2 设计和开发的策划

5.2.1产品立项后，由研发部制定项目计划书，对软件开发过程进行策划，制定不同的计划表，进行详细进度计划安排，落实具体的活动和任务、职责和权限、时间进度、资源（人员／设备、内部／外部）等。当软件需求有变化时，应进行开发计划的更新并重新评审。

软件开发策划应当确定软件需求分析、软件设计、软件编码、验证与确认、风险管理、缺陷管理、可追溯性分析、配置管理、文件与记录控制、现成软件使用、网络安全保证、评审等活动计划。

5.2.2测试和验证计划

软件测试计划有：单元测试计划、集成和系统测试计划等。

系统测试计划需要明确：需要验证的交付物、每个周期活动所要求的验证任务、验证的节点和时机、验收标准等。

5.2.3 风险管理的计划说明：

- 风险管理的范围：软件开发策划、软件需求分析阶段、软件结构设计阶段、软件详细设计阶段、软件单元的实现和验证阶段、集成与系统测试阶段、软件验证阶段。

- 职责和权限的分配

- 风险管理活动的评审要求

- 风险可接受的准则，包括伤害发生概率不能估计时的可接受风险的准则

- 措施制定后的验证活动

- 生产和生产后的信息的收集和评审活动

5.2.5 文档策划：

在软件开发计划中包括软件开发生存周期中形成文档的信息，输出文件计划的清单。

5.2.6 软件配置管理（SCM）计划说明

配置管理计划应针对开发的产品，规范其软件版本、源代码、文件、工具、现成软件等控制要求，确定配置标识、变更控制、配置状态记录等活动要求。

在制定计划时，应为计划、设计、测试、改错、再测试、变更、以及编制文档留出足够的时间。5.3 设计和开发的输入

5.3.1产品组应根据以下方面内容，编写《软件需求规格说明书（SRS）》，作为软件的系统输入。其内容包括有：

- 来自用户或者市场的需求与期望的功能、性能、接口和运行环境、用户界面、网络安全、警示提示等方面的要求。

- 主要适用的法律、法规要求，以及相关的国家标准、行业标准（质量部提供）。

- 以前类似设计提供的适用信息

- 进行初始的风险分析和评价，包括可能的风险控制措施。

- 确定可追溯性分析、现成软件使用评估、软件确认测试计划创建、评审等活动要求。

SRS作为软件过程中后续阶段的输入，放行前应进行评审并出具需求分析评审记录，以确保其是充分和适宜的。评审人员包括设计开发人员、产品组、质量管理部等部门负责人或指定代表，必要时可以邀请用户代表或公司内外有关专家参加。评审的准则有：

- 需求不相互矛盾

- 无含糊不清的术语表示

- 用表述的术语来制定测试准则和实施测试，以确定是否满足测试准则

- 可以进行唯一性的标识

- 系统需求是可追溯的

SRS经审定和批准后将作为整个软件开发工作的基础列入配置管理的基线，给软件的“需求基线”确定提供一个讨论、进一步完善的基础。并作为软件可追溯性分析的一个“基石”。

SRS在项目进行期间应保持更新，当进行更改时，更改应得到重新评审和确认。

5.3.2 结构设计阶段的输入：《软件需求规格说明书》、 《系统测试计划》、《配置管理计划》等相关要求。

5.3.3 详细设计阶段的输入：《结构设计说明书》、《集成与系统测试计划》等。

5.3.4 编码阶段的输入：《详细设计说明书》、《单元测试计划》等。

5.3.5 可追溯性要求：分析软件需求和风险管理，软件需求和产品需求的关系。

5.4设计和开发

5.4.1结构设计

根据《软件需求规格说明书》建立软件总体结构和模块间的关系，确定各模块功能，定义各功能模块的接口，设计全局数据库和数据逻辑结构，输出《软件结构设计说明书》，纳入SCM。结构设计需要经过评审。

《软件结构设计说明书》包括但不限于如下内容:

- 业务流程图

- 架构设计图

- 模块介绍，模块职责定义

- 非功能性设计

- 现成软件分析

- 接口设计

- 数据库设计

- 网络安全

描述软件设计后，应进行软件设计评审（SDR）。SDR的目的是敲定软件设计，评估完整性、正确性、一致性和软件需求可追溯性等软件设计，启动软件实现阶段。开发负责人对SDR进行总结，并存储在SCM中。开发负责人负责开展并总结SDR，跟进行动项目直至结束。

5.4.2软件详细设计

对结构设计中产生的软件单元进行过程描述设计，设计软件单元的内部细节，包括算法和数据结构，为编写源代码提供必要的说明,输出《软件详细设计说明书》，纳入SCM。详细设计需要经过评审。

(1)范围描述,包括子软件单元名称,软件单元功能描述,软件单元外部接口要求;

(2)引用文档,列出该文档所引用的文档名称、版本、日期;

(3)软件单元实现流程,描述软件单元实现流程框图;

(4)算法实现流程,描述函数内部外部接口、函数实现流程;

(5)用户界面

需求可追踪性,即每一个软件单元与相应的软件需求条目之间的双向可追踪性;

《软件详细设计说明书》必须经过评审,确保详细设计中各函数实现的功能满足要求、各软件部件以及软件单元的设计方法完善和恰当。当详细设计发生更改时,必须及时更新说明书,经过评审后的《软件详细设计说明书》应及时发布,并通知到各相关人员。

在软件设计阶段，此时应：

- 根据已经识别的“风险特征”进行风险管理，将必要的措施加入“设计”。

- 设计时，应根据“需求规范”，将软件的可追溯性一并考虑。

- 针对软件中使用到的现成软件组件以及外部软件环境加以识别和管理。

- 适当时，应更新测试计划。

5.4.3软件单元的实现

5.4.3.1编码

根据软件详细设计说明、对各程序模块进行编码、调试、静态分析，验证程序单元与设计说明的一致性。源代码审核、静态分析、动态分析

代码根据定义的编码指南实现。每一名软件工程师负责其软件单元的编码。开发负责人负责其团队的代码实现，必要时组织代码评审和静态分析，确保其遵循详细设计。

代码必须按照软件配置管理（SCM）定义的代码提交规范进行检入，检出，完成的代码纳入SCM管理。

5.4.3.2单元测试

单元测试遵循的准则主要是开发人员在开发过程中，对每个单元模块进行自测，后测试人员参与系统测试的顺序。单元测试为白盒测试方式，应考虑语句、判定、条件、路径等测试覆盖率要求，其中Sevice语句测试覆盖率应不低于60%。

软件测试采用开发人员完成一个模块的开发与调试，转交与测试人员进行系统测试的过程，即边开发单元模块，边系统测试，并记录修正错误，不断重复这一过程，直到测试完成。

测试的结果形成单元测试报告,并对测试报告进行评审并记录。

5.4.4 集成

集成是将独立开发的代码组合在一起从而形成一个可以进行测试的软件系统的过程。集成应：

a) 尽早集成,尽早发现问题。

b) 版本基线化管理,使代码具有可再现性、可追溯性、可报告性。

c) 集成时,需要收集版本更改情况,并形成记录。

5.4.5 集成测试（根据软件的不同情况，可与系统测试合并进行）

集成测试在系统内软件单元集成过程中进行，其目的是验证与系统现有软件相集成的软件单元。检查中找到的已测试和未测试功能将进行总结。集成测试应考虑：

- 要求的软件功能

- 要求的软件性能

- 软件的安全性与访问控制

- 软件的可靠性

- 软件的兼容性

- 软件的可维护性

集成测试操作可由开发团队（白盒方式）和测试团队（黑盒方式）交叉进行。集成测试的计划，测试结果与测试评审过程需形成文档，纳入SCM。

5.5 系统测试

5.5.1系统测试在软件通过集成测试后进行，由测试团队完成。系统测试主要包括回归测试和系统测试，以及软件安装和卸载测试等。

5.5.2系统测试的目的是确认软件的功能和性能，属于生产环境中运行的黑盒测试。实现的需求采用软件测试文档（STD）中的跟踪矩阵从SRS中识别的需求追踪到STD中的测试用例（STC）。测试负责人负责STD。STD是一种受控文档，所有变更按照软件配置管理章节的说明处理。

5.5.3代码完成且系统测试即将结束时，进行测试准备情况评审（TRR软件测试评审）。TRR的目的是最终确定验证阶段，评估正确性、完整性、一致性、可测性、可追溯性等STD，确定将运行的确认测试的范围、时间表和资源，启动确认测试的开始。对TRR进行总结，并存储在SCM中。

5.5.4测试的结果记录在测试程序表中。每次测试程序运行记录运行日期、测试者姓名以及通过/未通过测试程序各个项目的状态。测试总结记录在软件测试报告（STR）中，测试负责人负责在STR中总结测试结果，并存储在SCM中。

5.5.5测试的计划，测试结果与评审需记录并形成文档（回归测试计划和结果合成一个文件），纳入SCM。

5.5.6根据国家监管当局颁发的《医疗器械注册管理办法》的规定要求，应将完成开发的产品送到有资质的第三方检测中心，进行“型式检验”，完成功能和性能评价。型式检验可以作为产品验证的一部分。

5.6  设计开发的确认

5.6.1为了确保产品能够满足用户需求和规定的预期用途，应进行软件确认。软件确认的活动包括有：用户测试、临床评价（适用时）、设计评审等。

5.6.2用户测试应当在真实使用环境或模拟使用环境下实施，涵盖现成软件、网络安全的测试要求，模拟环境下的用户测试一般由产品经理进行测试操作，外部真实环境则邀请医生进行操作。

5.6.3产品完成型式检验后,需要进行临床试验的产品，应按照《医疗器械临床试验质量管理规范》等规定要求，拟定临床研究方案，并开展临床试验或者评价。临床试验是产品确认的重要组成部分。

5.7 设计输出

通过集成测试软件版本，输出到下一环节，以便进行软件验证和确认。同时，研发部应组织相关部门（如质量部、生产部、行政部、销售部）对下面的输出进行评审：

- 可进行安装的软件包

- 媒介复制的工艺过程

- 媒介的技术和质量要求

- 软件交付后的安装和部署要求

- 产品技术要求及出厂检验项目、标准

- 产品使用说明书

- 其它注册用的全部技术资料等。

研发部应保存评审记录。

5.8 软件发行和上市许可

5.8.1医疗软件根据国内《医疗器械注册管理办法》完成注册并获得“医疗器械产品注册证书”后，产品方可进行上市发布。完成产品注册后，产品技术要求、产品使用说明书、产品标识应得到最终的确认并发行。

5.8.2 软件最终发行的要求：

- 在软件发现之前，应对设计确认进行评价。识别并评估出剩余异常或者缺陷，确保剩余的异常不会构成不可接受风险。

- 将发行的版本形成文档并保存，保存时间并不小于产品有效期。

5.8.3产品上市后，应进行上市后的产品监督，根据客户的反馈持续对进行产品维护。

5.9设计评审说明

5.9.1评审目的

a) 评价设计和开发的结果满足要求的能力;

b) 识别问题并提出必要的措施;

c) 评价当前阶段进展情况,确定过程是否可以进入下一环节。

5.9.2评审时间

评审过程可以在软件设计和开发的各个阶段进行。

5.9.3评审参与人员

参加评审活动的人员包括与被评审软件项目相关的管理人员、设计与开发人员、质量管理人员、配置管理人员、测试人员。必要时可以邀请顾客参与评审活动。

评审工作由项目经理组织。

5.9.4评审内容

5.9.4.1过程策划评审

过程策划是对软件开发计划进行评审,重点审核:

a) 计划中里程碑是否明确;

b) 计划中开发阶段是否清晰;

c) 计划中是否有文档输出计划;

d) 计划中是否进行WBS分解,分解的任务是否明确资源。

5.9.4.2需求分析评审

需求分析评审是对《软件需求规格说明书》进行评审,重点审核:

a) 是否涵盖所有需求;

b) 软件需求的可测试性;

c) 软件需求的可行性分析;

d) 是否对需求进行风险评估。

5.9.4.3结构设计评审

结构设计评审是对《结构设计说明书》进行评审,重点审核:

a) 结构设计和需求间的可追踪性;

b) 采用的设计方法是否适宜;

c) 结构设计的可行性分析;

d) 是否对实现方式进行可测试

5.9.4.4详细设计评审

详细设计评审是对《详细设计说明书》进行评审,重点审核:

a) 详细设计和需求间的可追踪性;

b) 采用的设计方法是否适宜;

c) 详细设计的可行性分析;

d) 是否对实现方式进行可测试分析。

5.9.4.5 测试和验证的评审

研发测试评审是对《测试计划》、《测试报告》进行评审,重点审核:

a) 测试用例和需求间的可追踪性;

b) 采用的测试方法是否适宜，测试的内容是否覆盖了软件全部的功能与性能要求；

c) 测试活动的规范性; 测试数据的完整性。

d) 测试中发现的问题是否都得到了解决并进行了回归测试；

e) 测试文档是否完备。

5.9.4.6 算法实现的评审

a）算法设计完成并经验证后，应进行评审。评审人员应至少包括产品组、质量部以及技术负责人等。

b）算法评审重点内容：算法验证结果是否符合产品需求及性能指标要求，是否符合临床预期用途。

5.9.5 评审结果

评审的结果形成评审记录，并纳入SCM。

5.10 设计更改控制

设计文件输出批准发布之后，由于外部条件或要求发生变化而已引起产品的功能、性能、可用、安全、适用的法规要求及其预期用途等需要更改时，按照《软件配置管理控制程序》进行控制：

- 填写更改申请---确定更改的需要，明确更改的原因，更改内容。

- 进行变更评审。

- 执行变更并重新进行验证，确认。

- 发布变更。

- 记录保存，纳入SCM。

  - 开发过程的风险管理说明

5.11.1在设计开发策划阶段，应制定《风险管理计划》，形成《初始的安全特征判定》和《危害判定和初始的风险控制方案分析》。

5.11.2《危害判定和初始的风险控制方案分析》作为设计输入，进行风险控制方案可行性评审。

5.11.3在设计开发阶段实施各项风险控制措施并进行验证。

5.11.4在设计开发输出阶段，进行风险控制的完整性检查，最终形成《风险评价和风险控制措施记录表》。

5.11.5在设计开发验证和确认阶段，针对测试发现的缺陷进行分析，评价其风险和采取措施的必要性。并针对缺陷采取对风险控制措施的有效性和落实情况进行验证，评价风险和收益之间的关系，综合剩余风险是否可以接受。

5.11.6设计转换阶段评价试生产阶段是否产生新的安全性问题，最终形成完整的风险管理报告。

具体操作按照QMS-P07《风险管理控制程序》进行。

5.11.7风险管理过程将在需求分析阶段，单元测试阶段，系统测试阶段 ,按风险管理计划进行，并输出风险管理报告，纳入SCM。

5.12 设计和开发历史文档（DHF）的管理

产品开发阶段性结束后，研发部保留该产品所有的开发历史记录，包括输入、输出文档，原始资料，测试、验证的记录和报告，评审记录以及更改记录等等。

设计和开发历史文档的编号规则为：DHF-***（产品代码）-***（文档的英文缩写）

设计开发历史文档应有版本号，如果文件有更新，对应的版本号也应该进行更新。

5.13 可追溯性要求：

在设计开发的全周期阶段，应对软件产品线中的模型进行了详细描述，对软件产品线中模型的可追溯性进行分组与分类，对其中生成的各类模型之间的关联和需求之间进行分析，以便实现在软件需求规格、软件设计规范以及软件验证和确认之间的可追溯性，确保产品的功能和预期用途可以得到充分确认。最终形成可追溯性报告，报告还应涵盖现成软件、网络安全的控制要求。

- 相关文件

6.1 QMS-P07《风险管理控制程序》

6.2 QMS-P27《软件配置管理制度》

- 记录

7.1 QMS-P09-R1《评审记录表》

7.2 QMS-P09-R2《设计开发验证记录》

7.3 QMS-P09-R3《设计开发确认记录》

7.4 QMS-P09-R4《软件设计变更记录》

8、相关附件

8.1 附件一：《软件开发流程图》

9、变更历史履历

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |

附件一： 软件开发流程图（根据产品不同情况，可进行调整或裁剪）

验证与确认

用户测试

产品需求

评审

验证与确认

需求规格说明

评审

系统测试

评审

评审

验证与确认

集成测试

结构设计

评审

验证与确认

评审

详细设计

单元测试

评审

评审

编  码

风  险  管  理（YY/T 0316）

软  件  配  置  管  理（YY/T 0664）