上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

监视和测量装置控制程序

| 文件编号 | QMS-P15 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：          日期：

审核人：          日期：

批准人：          日期：

分发部门：质量部、生产/运维部、研发部、行政部       生效日期：2020-06-22

1.目的：本程序为了确保本公司使用的测量装置量值传递准确，具有验证产品的能力。

2.范围：适用于用于产品质量检验和验证、工艺控制监测、生产过程控制的各种测量装置的控制。

3.定义

3.1 校准：指在规定的条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示的量值，或实物量具或参考物质所代表的量值，与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。

3.2 检定：指查明或确认计量器具是否符合法定要求的程序，计量检定具有法制性，其对象是法制管理范围内的计量器具。

4.职责

4.1 质量部负责监视和测量装置的管理。

4.2 采购部负责监视和测量装置的采购。

4.3 使用部门负责执行遵循本程序的规定。

5. 程序

5.1监视和测量装置的采购和验收

5.1.1需求部门应根据检测对象、任务和技术规范的要求，确定选择准确度、精密度、测量范围适用的监视和测量装置。

5.1.2 购置的监视和测量装置到货后，由质量部和使用部门者进行验收，并按规定进行校准，验收和校准合格后，方可投入使用。

5.1.3 质量部对验收后的测量装置进行编号，并登记到《监视和测量装置台账》中；建立装置的档案，保存其操作手册或说明书、计量证书等技术资料。

5.2监视和测量装置的检定、校准

5.2.1根据公司内部生产状况，结合国家计量器具分类条例，对公司检测、测量与试验器具设备进行A、B分类；

A 类：国家强制检定计量器具设备；公司计量最高等级标准器具。

B 类：用于产品生产、研发过程中测量、试验等器具设备等，一般校准周期为1 年。

5.2.2 所有的A\B类的监视和测量装置都应按照规定周期进行校验，校验周期按国家有关规定执行，不可擅自；更改计量器具的检定/校准由送到外部的具有资质的计量测试机构进行。

5.2.3 对于国家没有校准基准的计量器具，应制定相应的校验/校准规定，并采用与已经检定合格的标准计量器具进行示值误差对比的方法予以验证。对于用于监视和测量的计算机软件应进行验证，具体操作按照《验证管理制度》进行。

5.2.5 软件尺寸测量中用到的“电子图片标尺”，如果是外部提供的，应收集其“溯源性”方面的说明材料或者报告，以确认“电子图片标尺”本身的准确性和精度符合要求。如果是公司内部开发的，应进行验证，以确认“电子图片标尺”自身的溯源性是合格的。

5.2.6 外部校准时，应结合检测仪器在实际检测活动中的测量范围，明确“受检点的要求”，确保校准范围覆盖产品检测的实际使用范围；取得校准报告后应对报告进行验收，确认其符合要求。

5.4 计量设备、器具的标识

5.4.1. 所有在用监视和测量装置都应贴上相应标识。本公司采用：a.合格 b.禁用 c.封存 三种标签。

a.《合格》标识：表明这台测量设备按照规定的确认间隔已经确认（校准或检定），符合校准规范或检定规定要求，测量误差在规定的允许范围内，可以使用。

b.《禁用》标识：表示已经失效的检测仪器和超过检定周期或检定、校正不合格的测量设备，禁止使用。

c.《封存》标识：表示暂时不用的测量设备应及时撤出现场，在仪器仓库内单独存放。

5.4.2 在使用的计量检测设备上都必须有计量标签标明检定状态，所有标签只能由计量员粘贴。当发现签模糊、脱落等现象时，发现者应及时通知质量部予以确定检定记录后补贴；严禁使用不合格、无证和超过有效期的计量器具。

5.5监视和测量装置的使用和维护要求

5.5.1监视和测量装置使用前要核实是否有在有效期内的合格标识，无合格标识或超过有效期的监视和测量装置应禁止使用。

5.5.2监视和测量装置使用人员应按说明书、操作规程正确操作，并应进行必要的日常维护保养，防止因调整不当而使其校准失效。

5.5.3监视和测量装置的存放场所的环境条件以及搬运、防护、贮存及保养要符合说明书的要求：

- 使用部门根据计量、检测设备说明书规定使用的环境要求，配备并保持其相应的环境条件，如温度、湿度等。

- 使用人员和设备保管人员等在对计量、检测设备的搬运、防护、贮存管理时应按计量检测设备的特点和技术文件资料规定的要求采取防护措施，确保其准确度和适用性。

- 计量检测设备的使用人员应按操作规程使用，并作好日常维护和保养。

5.5.4 计量器具使用中发现下列情况之一时，应立即停止使用：

- 已经损坏的计量器具；

- 显示功能不正常的计量器具；

- 超过规定检定/校准周期的计量器具。

5.6 相关不符合的处置

经确认不符合要求的监视和测量装置，除应及时进行检定/校准外，还应对以前用其检验和试验结果的正确性和有效性应重新进行评定，并做好记录。若发现不合格品，应再追溯到前次使用情况，进行重新评定，直到无不合格为止，发现不合格按照《不合格品控制程序》执行。

6、相关文件

QMS-P05《设备、设施控制程序》

QMS-P23《不合格控制程序》

QMS-R07《验证管理制度》

7、记录

7.1 QMS-P15-R1 《监视和测量装置台账》

8. 文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |