上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

风险管理控制程序

| 文件编号 | QMS-P07 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：          日期：

审核人：          日期：

批准人：          日期：

分发部门：研发部、质量部、生产/运维部、销售部        生效日期：2020-06-22

1、目的

通过对公司所有设计和生产的医疗器械在其寿命的各个阶段的风险因素及其水平进行分析，采用适宜的管理方法控制和降低风险水平。

2、范围

适用于本公司医疗器械在其生命周期（设计、更改、维护）的各个阶段的风险管理。

3、职责

3.1 研发部负责成立风险管理小组，建立产品的风险管理档案。并根据产品上市后监管信息进行必要的风险管理更新。

3.2 销售部负责收集产品销售后的风险信息，并及时通知相关部门。

3.3其它部门参与评价风险水平，实施风险管理的各项方案，监控实施的有效性。

4、程序

4.1风险管理计划

对于每一个医疗器械项目，研发部负责按照风险管理过程编制《风险管理计划》（通常包含于设计开发计划中），该计划应包括：

- 计划的范围：判定和描述适用于计划的医疗器械和生命周期阶段；

- 验证计划；

- 职责的分配；

- 风险管理活动的评审要求。

- 风险可接受性准则，包含伤害发生概率不能估计时的可接受风险的准则。

独立软件的风险管理计划应结合产品识别、分析、评价、控制和监测软件功能、接口、用户界面、现成软件、网络安全等风险，并贯穿于软件生存周期全过程。

整个风险管理活动的概述，请见附件一《风险管理流程图》

4.2风险分析

4.2.1 预期用途和与安全性有关特征的判定：

研发部列出可能影响产品安全性的特征，必要时列出其确定的界限，并考虑：

1） 医疗器械的预期用途是什么和怎样使用医疗器械？

2） 医疗器械是否预期植入？

3） 医疗器械是否预期和患者或其他人员接触？

4） 在医疗器械中利用何种材料或组分，或与医疗器械共同使用或与其接触？

5） 是否有能量给予患者或从患者身上获取？

6） 是否有物质提供给患者或从患者身上提取？

7） 医疗器械是否处理生物材料用于随后的再次使用、输液/血或移植？

8） 医疗器械是否以无菌形式提供或预期由使用者灭菌，或用其它微生物学控制方法灭菌？

9） 医疗器械是否预期由用户进行常规清洁和消毒？

10） 医疗器械是否预期改善患者的环境？

11） 是否进行测量？

12） 医疗器械是否进行分析处理？

13） 医疗器械是否预期和其它医疗器械、医药或其它医疗技术联合使用？

14） 是否有不希望的能量或物质输出？

15） 医疗器械是否对环境影响敏感？

16） 医疗器械是否影响环境？

17） 医疗器械是否有基本的消耗品或附件？

18） 是否需要维护和校准？

19） 医疗器械是否有软件？

20） 医疗器械是否有储存寿命限制？

21） 是否有延时或长期使用效应？

22） 医疗器械承受何种机械力？

23） 什么决定医疗器械的寿命？

24） 医疗器械是否预期一次性使用？

25） 医疗器械是否需要安全地退出运行或处置？

26） 医疗器械的安装或使用是否要求专门的培训或专门的技能？

27） 如何提供安全使用信息？

28） 是否需要建立或引入新的制造过程？

29） 医疗器械的成功使用，是否关键取决于人为因素，例如用户界面？

29.1用户界面设计特性是否可能促成使用错误？

29.2医疗器械是否在因分散注意力而导致使用错误的环境中使用？

29.3医疗器械是否有连接部分或附件？

29.4医疗器械是否有控制接口？

29.5医疗器械是否显示信息？

29.6医疗器械是否由菜单控制？

29.7医疗器械是否由具有特殊需要的人使用？

29.8用户界面能否用于启动使用者动作？

30） 医疗器械是否使用报警系统？

31） 医疗器械可能以什么方式被故意地误用？

32） 医疗器械是否持有患者护理的关键数据？

33） 医疗器械是否预期为移动式或便携式？

34） 医疗器械的使用是否依赖于基本性能？

另外，应进行网络安全的风险特征识别，如医疗器械相关数据的保密性、完整性、可得性、真实性、可核查性、抗抵赖性以及可靠性等特性。

4.2.2 判断已知或可预见的危险（源），应考虑在正常和故障两种状态下与之有关的已知或可预见的危险（源）清单。

4.2.2.1 能量危险（源）

包括电能、热能、机械力、电离非电离辐射、运动部件、非预期运动、悬挂质量、病人支架失败、声压、振动、磁场。

4.2.2.2 环境危险（源）

包括电磁干扰及其敏感性、电磁干扰的发射、提供不适当能量、提供不适当冷却剂、贮存或运行偏离规定的环境条件、与其它产品不兼容、意外的机械破坏、由于废物或医疗器械处理的污染。

4.2.2.3 与产品使用有关的危险（源）

包括不适当的标记、不适当的操作说明（附件不适当、检查规范不适当、操作说明过复杂、没有操作说明或被拿走、维修服务不适当）、由不熟练/未经训练人员使用、合理可预见的误用、副作用警告不充分、一次性器械再次使用警告不适当、不正确的测量或计量、与消耗品/附件/其它产品不兼容性。

4.2.2.4 不适当、不合适或过于复杂的用户接口（人/机通信）

包括接口错误或判断错误、检索错误、滑移和疏忽、违反程序、操作系统复杂、产品所处状态不清、信息不清、再显示错误、感觉不充分、动作状态信息不清、模式或图象有问题。

4.2.2.5 功能性失效、维修和老化引起的危险（源）

包括错误的数据转换、预期用途特征不适当、维修说明和检查规范不适当、维护不适当、缺乏适当的产品寿命终止规定、电气/机械不完整性、不适当的包装（污染和变质）、不适当的重复使用、重复使用造成功能恶化。

4.2.2.6 针对医疗软件，应重点考虑以下的可能原因：

- 不正确的或者不完整的功能性说明。

- 已知识别的软件功能性的软件缺陷。

- 来自未知来源的（SOUP）的实效或者非预期结果。

- 可能导致不可预知的软件运行的硬件失效或者其他软件缺陷。

- 合理可预见的误用。

- 软件间接造成的伤害。

- 外部支持性软件失效带来的伤害。

4.2.3 估计每种危险（源）的风险

4.2.3.1 风险的估计

应利用可得到的各种数据，估计正常状态和故障状态下所有风险发生可能的原因，并考虑风险会涉及到事件造成的后果，列出《产品潜在危险（源）清单》。

4.2.3.2 危险（源）严重程度的估计

若可能，危险（源）严重程度可分为下列五级：

| 严重程度等级 | 严重程度等级（描述） | 软件安全分级 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可忽略的 | 级别A | 不会引起伤害或轻微伤害 |
| 2 | 中等 | 级别B | 可恢复或较小的伤害 |
| 3 | 严重 | 级别C | 死亡或功能或结构的丧失 |

4.2.3.3 危险（源）发生概率的估计若可能，危险（源）发生概率可分为下列五级：

| 等级 | 可能性 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低 | 不太可能发生、稀少、罕见 |
| 2 | 中 | 能发生，但不频繁 |
| 3 | 高 | 很可能发生、经常发生、频繁发生 |

4.2.3.4 对危险（源）严重程度和危险（源）发生概率的综合评估

产品风险定性和定量特征评估，是采用对危险（源）的发生概率和严重程度二项参数的评价，求其之积，即认定某项危险（源）的风险等级。

- 绘制“风险等级矩阵表”

| 发生概率 | 严 重 程 度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | S1（可忽略） | S2（中等） | S3（严重） |
| O3（高） | R1 | R2 | R3 |
| O2（中） | R4 | R5 | R6 |
| O1（低） | R7 | R8 | R9 |

b）决定受益/风险分析判断水平；

c）产品的有关毒性危险（源）可能造成的风险，应考虑相关标准指南。

4.2.3.5 可支持风险估计资料/数据来源

有关标准、文献资料、使用中类似产品的现场资料（事故报告）、临床证据、典型试验、调研结果、专家意见、外部质量评定。

4.2.3.6 研发部按有关要求编写风险管理报告。

4.3风险评价

| 级别 | 安全性风险 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 灰色 | 不可接受的风险 | 在这个区域的风险是不可忍受的。 需要采取的解决方案——重新设计，不可放行。 |
| 无色 | 可接受的风险 | 相对于其它伤害的风险，这个风险是可以忽略的。 |

4.3.1 如一个给定的危险（源）风险按有关标准采用特定的失效模式分析，根据受益/风险分析判断水平，对照认定的风险等级，证实其可被接受（在广泛可接受区），并检查是否评估了所有的危险（源）。

4.3.2 如给定的危险（源）风险按照特定模式分析判断，证实其给定的危险（源）风险超出可被接受水平（不容许区），则需要进行风险降低的措施。

4.3.3 如给定的危险（源）风险按照特定模式分析判断，证实其给定的危险（源）风险处于上述二区域之间（合理可行降低区），应根据受益/风险分析判断水平（受益大于风险，还是风险大于受益），考虑接受风险的受益和进一步降低的可行性，应降到实际可行最低水平。

a）从设计开发阶段保证产品固有的安全性；

a）生产过程中的防护措施；

c）告知安全信息。

4.3.4 如风险评价仅在故障状态下超出可被接受水平，则应分析故障发生的可能性，为此，应说明下列问题：

a）危险（源）发生前使用者能否发现失效；

b）失效能否通过更有效的控制或预防维护消除；

c）错误使用是否增加失效的可能性；

d）能否增加警报装置。

4.4风险控制

4.4.1 降低风险的措施

当分析判断需要降低风险时，由研发部识别降低、控制风险的措施，制定措施进行分析。通常情况下，在软件需求中应包含风险控制措施。可采取以下的方法来达到降低危险（源）的严重程度和发生概率或两者同时降低的目的：

a. 首先是采取设计的措施，确保取得产品固有安全性；

b. 在产品本身采取防护措施；

c. 在产品说明书、软件、工作环境等有关文件资料中告知安全信息。

4.4.2 措施的实施

1）如果风险控制措施作为软件功能的一部分来实施，则：

- 在软件需求中包括风险控制措施。

- 赋予软件项一个软件安全级别。

2）对风险控制措施有效性的验证，该验证应包含在集成和系统测试计划中。

4.4.3 剩余风险评价（风险控制措施的验证）

经验证剩余风险己被接受，质量部应做好相关记录；如验证剩余风险仍不能被接受，则应进一步考虑风险控制措施方案。验证剩余风险时应充分收集有关文献资料，根据产品的预期用途，权衡受益/风险利弊，做出接受与否决定。

4.4.4 新生的危险（源）和评价的完整性

研发部应组织措施实施的评审，判定是否引入新的危险（源），如又引入了新的危险（源），应考虑评定相关的风险。研发部在对每项危险（源）的风险估计、风险评价、风险可接受性、风险降低的措施和有否新的危险（源）产生，保证所有已判定危险（源）的风险得到评价，确保评价的完整性，编制《产品风险评估表》。

4.5全部剩余风险的评价

研发部考虑在所有的风险控制措施己经实施并验证后，再次全面根据有关文献资料，对照产品的预期用途，权衡受益/风险利弊，最后做出是否受益超过全部剩余风险的决定。

4.6风险管理报告

研发部负责编写《风险管理报告》，《风险管理报告》应对每项危险（源）提供风险分析、风险评价、风险控制措施实施的验证、以及剩余风险的可接受评定的全部可追溯性记录。

4.7产品上市后的风险管理

4.7.1产品上市后，应按照《不良事件报告控制程序》和《上市后监管控制程序》要求，收集用户、软件安装维护人员针对软件的反馈和问题报告，以及主管当局针对同类产品的公开信息、相关法规或者标准引起的变化，重新对产品进行风险评价以及风险利益比和风险可接受性。

对于可能涉及安全的信息，应对产品的安全性进行评价，特别是以下方面：

a）是否有事先未知的危险（源）出现；

b）是否有已被估计的风险造成的危险（源）不再是可接受；

c）是否有初始评定的其它方面己失效。

4.7.2评审结果认为剩余风险其可接受性已有潜在变化，研发部应对已执行的风险控制措施效果进行评价。

4.7.3当有新的资料/数据可供应用时，应考虑检查已做出的风险管理报告。若必要，可进行一次新的风险分析。因为快速发展的技术有可能消除、增加或降低任一特定危险（源）的风险，随着时间的推移，风险有可能发生变化。依据新的资料/数据，新的风险有可能首次评定产生新的危险（源）。

4.8 更改的风险管理:

当进行软件更改时，应分析：

- 是否引入了促成危害处境的附加的可能原因。

- 由此是否需要附加新的风险控制措施。

- 对现有风险控制措施造成的影响。

4.9 在软件生命周期中，风险管理活动是迭代的，并与系统设计活动想协调。在设计开发和维护阶段的风险管理活动具体规定，参见附件二《医疗软件生产周期/风险管理关系表》。

4.10 风险管理档案

研发部应建立风险管理档案，保存风险管理有关各阶段的文件和记录。文件的管理应符合QMS-P02《记录控制程序》的规定。

5、相关文件

QMS-P02《记录控制程序》

QMS-P09《设计开发控制程序》

6、记录

无

7、附件

附件一《风险管理流程图》

8、文件更改履历

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新程序 | 2020-06-22 |

附件一、《风险管理流程图》

预期用途、判定特征

估计危险情况的风险

判定已知或者可预见的危险

风险是否需要降低

风险是否可以降低

受益是否超过剩余风险

是否引入新的危险或者危险情况或已存在的风险收到影响

剩余风险是否可以接受

实施、记录、验证适当的措施

评审软件发行后信息

判定风险控制措施，记录控制要求

准备风险管理报告

风险是否需要重新评定

综合剩余危险是否可以接受

受益是否超过剩余风险

不可接受

是否考虑所有的已判定的危险

否

是

否

是

否

否

否

是

否

否

是

否

是

是

是

是

是

否

附件二、医疗软件生产周期/风险管理关系表（摘自YY/T 1406.1-2016 附录D）

|  | 风险分析 | 风险评价 | 风险控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件策划阶段 | - 策划的风险管理活动的范围，识别和和描述医疗器械和适用于加护每个要素的生命周期阶段。 - 职责和权限的分配。 - 风险管理活动的评审要求。 - 基于制造商确定可接受风险方针的风险可接受准则，包括在伤害发生概率不能估计时的可接受风险的准则。 - 验证活动 - 关于相关生产和生产后信息的收集和评审活动。 |  |  |
| 软件需求阶段 | - 1. 分析预期用途、合理可预见的误用和用户以识别危险（源）。 - 2. 识别已知的和可预见的危险（源）与临床医生、患者、服务人员及其任何接触该医疗器械的人的关系 - 3. 考虑产品阶段：如安装和装配、培训、使用、升级和维护。 - 4. 识别能够导致危险情况的事件的序列和组合。 - 估计每个识别的危险情况的风险，考虑可能结果的严重性。 - 5. 软件安全分级 | - 对已识别的风险，确定是否需要降低风险。 - 确定是否仅软件风险控制措施就够了，或硬件风险控制措施是否必要的或期望的和可行的。 | - 为已识别的风险识别风险控制措施。 - 对可能影响设计的软件失效进行软件风险控制的措施的初始识别。 - 识别软件以提高危险情况的可检测度并降低其严重度和/或降低其发生概率。 - 对新危险（源）评审风险控制措施。 |
| 结构设计阶段 | - 识别关键数据与组件以及可导致危险（源）的缺陷级别。特别需要注意软件原因。 - 识别相关微信（源） - 识别接口：通信内容是什么和和何时进行通信。 - 评价性能标准和限值。 - 软件安全分级 | - 从风险的角度重新评价软件被赋予的角色的可接受性。 - 评价受非安全相关功能影响的控制措施的敏感性。 | - 识别结果风险控制措施来隔离关键组件，预防或检出危险（源）的特定软件原因。 - 特别注意要提供适当的冗余。 - 识别和冗余相关的危险（源） - 识别检出和控制的总体方法。 |
| 软件详细设计 | - 识别危险（源）的其他潜在原因。 - 假设数据、编码和传输错误。 - 假设硬件失效。 | - 重新评价风险控制措施的充分性。 - 确定区分安全相关的代码和非安全相关的代码。 | - 执行特定分析控制措施和防御性设计/编程惯例。 - 完成可追溯性和覆盖率分析来确定风险控制措施得以实施。 - 确定是否实现了未规定的功能 |
| 软件单元的实现和验证 | - 识别危险（源）的其他潜在原因。 - 执行同类代码的测试故障评价 | 通过质疑一序列条件下的风险控制措施和有代表性的用户，来测试重新评价风险控制措施的充分性。 | - 在一序列条件下的平台上验证风险控制措施。 - 最终发布之前进行风险控制措施的回归测试。 - 完成可追溯性的覆盖率分析以确保风险控制措施已经执行和已测试。 |
| 软件集成和集成测试 |  |  | - 最终发布之前进行风险控制措施的回归测试 - 完成可追溯性的覆盖率分析以确保风险控制措施已经执行和已测试。 |
| 软件系统测试 |  |  | - 最终发布之前进行风险控制措施的回归测试 - 完成可追溯性的覆盖率分析以确保风险控制措施已经执行和已测试。 |
| 软件发布 |  |  | - 验证定制软件和SOUP的正确版本已发布。 - 验证构建的环境处于配置控制之下。 |
| 制定软件维护计划 | 策划对于变更、增强和安装如何进行风险管理，以及如何监控和分析现场的使用信息，以评估风险控制的充分性和额外的风险降低机会。 |  |  |
| 问题和修改分析 | 分析现场性能以识别先前未认识到的或其他的危险（源）及这些危险（源）的原因。 | 重新评价风险控制措施的风险评级和充分性。 | 识别是否需要额外的风险控制措施或是否有必要修正已有的措施。 |
| 修改的 | 与开发过程相似但要关注变化对以下的影响： - 影响已有的风险控制措施。 - 引入新的导致危险（源）的原因。 - 引入新的预期用途功能，以至引入新的危险（源）。 - 安全相关代码的回归测试。 |  |  |