上海深至信息科技有限公司

质量管理体系文件

验证管理制度

| 文件编号 | QMS-R07 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 质量部 |
| 版本号 | A00 |
| 发放号 |  |

起草人：           日期：

审核人：           日期：

批准人：           日期：

分发部门：质量部、生产/运维部、研发部           生效日期：2020-06-22

1. 目的：本程序规定了符合质量体系要求的验证流程，使验证在受控的状况下进行。

2. 范围：适用于生产阶段的设施和设备、生产工艺、质量控制方法的验证。本程序不适用研发和维护阶段的产品验证。

3. 职责

3.1. 生产部：负责设备、设施验证

3.2  研发部：负责工艺验证和原材料料验证；

3.3. 质量部：承担验证管理工作，具体如下：

a. 策划：制订验证计划；

b. 控制、协调：组织验证方案和报告的预审及终审。

c. 文件管理：整理归档所有验证文件。

4. 定义和缩略语

4.1. 确认：证明任何程序，生产过程、设备、物料、活动或系统确实能达到预期结果的有文件证明的一系列活动。

4.2. 验证：通过观察、测量、试验等手段获得客观证据，证明规定的要求（如技术规范、行业标准）已经得到满足。

4.3. 设计确认（DQ）：是对设施设备的设计与选型的确认，内容包括对设备的性能、材质、结构、零件、计量仪表和供应商的确认。

4.4. 安装确认（IQ）：内容包括安装的地点、安装情况是否妥当，设备上的计量仪表的准确性和精确度，设备与提供的工程服务系统是否符合要求，设备的规格是否符合设计要求等。在确认过程中测得的数据可用以制订设备的校正、维护保养、清洗及运行的书面规程，以及WI草案。

4.5. 运行确认（OQ）：根据作业指导书草案对设备的每一部分及整体进行空载和负载试验。通过试验考察作业指导书草案的适用性，设备运行参数的波动情况，仪表的可靠性以及设备运行的稳定性，以确保该设备能在要求范围内正确运行并达到规定的技术指标和工艺指标。

4.6. 性能确认（PQ）：为模拟生产工艺要求的试生产，以确定符合工艺要求。在确认过程中应对运行确认中的各项因素进一步确认，并考察产品内在外观质量。由此证明设备能适合生产工艺的需要稳定运行，PQ的输出为符合产品质量要求的设备参数。

5. 验证文件编号规则

所有验证编号由 验证类别缩写+ 6位数字（4位数字年份+2位序号）组成。

验证类别缩写说明：

EV：设备验证包括有：DQ、IQ、OQ、PQ。

MV：材料验证。

PV：工艺/程序/方法验证。

AV：分析方法验证。

CSV：计算机系统验证。

6. 验证管理

6.1. 验证主计划：

质量部根据上一年度公司所有设备、产品工艺验证情况和本年度预计开展的新产品项目制订验证主计划。内容包括：组织和范围、验证的标准和指南、验证活动的时间进程表、验证工作的参与者。

验证主计划在实施过程应根据实际情况的变化不断更新。

6.2. 验证的启动：

- 由于新设备、新工艺、新原辅料、新计算机系统等需要进行的验证。

- 由于（生产阶段）更改产生的验证。

- 由于到达规定的验证周期而要进行的验证。

- 停产超过一年时。

6.3 验证控制程序：

6.3.1 责任部门根据模板编写验证方案，QA 组织相关部门进行审批。

6.3.2 相关部门根据经审批的验证方案实施验证。

6.3.3 验证输出的相关参数应体现在体系文件中或以其他方式应用于生产。

6.3.4 由QA组织相关部门对验证报告进行审核，根据各部门意见进行评估后决定是否批准验证报告。

6.4 设备验证要求

下列情况（包括但不限于），设备必须经过验证才能用于生产。

      - 新购入关键设备。

      - 关键设备上影响产品质量的核心部件的大修或更改后，或者设备位移且重新安装后。

      - 关键设备验证有效期到期。设备再验证周期要从设备对产品的影响程度、过程输出的可测量性和验证成本等方面来确定。最长不超过5 年。

6.5. 计算机系统验证

    - 以下过程所使用的计算机系统需要验证：

- 软件开发和测试过程用到的配置管理、集成工具、数据库等软件；

- 生产过程控制用到的软件；

- 质量决断或管理过程用到软件。

6.5.2. 软件验证内容主要是性能确认。

性能确认是为了确认系统运行过程的有效性和稳定性，应在正常的使用环境下进行测试。测试项目依据对系统运行希望达到的整体效果而定，测试应在正常的使用环境下（相同条件下）尽量重复几次。

6.6 验证方案和报告内容（适用时）

——验证目的

——验证范围

——验证概述（可选）

——参考及引用标准

——职责

——验证实施程序和方法

——判定标准

——验证过程记录（数据采集）

——数据处理和分析

——验证总结

——偏差分析

——变更与再验证规定

——最终验证结论或者报告

7. 记录

无

8、文件更改履历表

| 版本号 | 更改描述 | 生效日期 |
| --- | --- | --- |
| A00 | 新文件 | 2020-06-22 |